

**Мемлекеттік экологиялық бақылаудың стационарлық және жылжымалы зертханалары үшін құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормаларын бекіту туралы**

Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрінің 2025 жылғы 30 сәуірдегі № 114-Ө бұйрығы

      Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 70-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған мемлекеттік экологиялық бақылаудың стационарлық және жылжымалы зертханалары үшін құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормалары бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты мемлекеттік және орыс тілдерінде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне ресми жариялау және енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтердің ұсынылуын қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Қазақстан Республикасының**Экология және табиғи ресурстар министрі*
 |
*Е. Нысанбаев*
 |

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасының

      Қаржы министрі

|  |  |
| --- | --- |
|   | Қазақстан РеспубликасыЭкология және табиғиресурстар министрінің2025 жылғы 30 сәуірдегі№ 114-Ө бұйрығыменбекітілген |

 **Мемлекеттік экологиялық бақылаудың стационарлық және жылжымалы зертханалары үшін құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормалары**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ |
Атауы |
Өлшем
бірлігі |
Шығыс нормасы |
Жарамдылық
(сақтау) мерзімі айлар |
Қолдану саласы |
Тарату саласы |
Табиғи нормаларды айқындау мен қолдануды нақтылайтын сипаттамалар |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|  |  |  |  |  |  |  |
ЭТРМ ЭРБК ЭД зертханалары |
|
1-бөлім. Өнеркәсіптік кәсіпорындардың атмосфераға шығарындыларының құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормалары |
|
1 |
Газталдағыш |
дана |
2 |
96 |
Өнеркәсіптік шығарындылардағы ластаушы заттардың жаппай шығарылуын, жаппай шоғырлануын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: оттегі (O2) 0-ден 5000 мг/м3 дейін. Көміртегі оксиді (CO) 0-ден 12500 мг/м3 дейін. Азот оксиді (NO) 0-ден 5500 мг/м3 дейін. Азот диоксиді (NO2) 0-ден 1000 мг/м3 дейін. Күкіртті ангидрид (SO2) 0-ден 15000 мг/м3 дейін. Күкірт сутегі 0-ден 1000 мг/м3 (H2S) дейін. Аммиак (NH3) 0-ден 1000 мг/м3 дейін. Көміртегі диоксиді (CO2) көлемдік үлес 0-ден 100%. Метан бойынша көмірсутектер (CH4) 0-ден 100% көлемдік үлеске дейін. Пропан бойынша көмірсутектер (C3H8) 0-ден 2% - ға дейін көлемді үлес. Гексан бойынша көмірсутектер (C6H14) 0-ден 1% - ға дейін көлемдік үлес |
|
2 |
Датчик |
дана |
2 |
15 |
Жаппай шығарындыны анықтау үшін газталдағышқа арналған қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: оттегі (O2) 0-ден 5000 мг/м3 дейін. Аммиак (NH3) 0-ден 1000 мг/м3 дейін. |
|
3 |
Датчик |
дана |
5 |
30 |
Жаппай шығарындыны анықтау үшін газталдағышқа арналған қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: Көміртек оксиді (CO) 0-ден 12500 мг/м3 дейін..Азот оксиді (NO) 0-ден 5500 мг / м3 дейін. Азот диоксиді (NO2) 0-ден 1000 мг / м3 дейін. Күкіртті ангидрид (SO2) 0-ден 15000 мг/м3 дейін. Күкірт сутегі 0-ден 1000 мг/м3 (H2S) дейін. |
|
4 |
Датчик |
дана |
2 |
60 |
Жаппай шығарындыны анықтау үшін газталдағышқа арналған қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: көміртегі диоксиді (CO2) 0-ден 100% көлемдік үлес. Метан бойынша көмірсутектер (CH4) 0-ден 100% көлемдік үлеске дейін. Пропан бойынша көмірсутектер (C3H8) 0-ден 2% - ға дейін көлемді үлес. Гексан бойынша көмірсутектер (C6H14) 0-ден 1% - ға дейін көлемдік үлес. |
|
5 |
Газталдағыш |
дана |
1 |
96 |
Өнеркәсіптік шығарындылардағы ластаушы заттардың жаппай шығарылуын, жаппай шоғырлануын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: 0-2 (0-21 к.%), СО (0-40, 000 ппm), NO (0-2 000 ппm), NO2 (0-400 ппm), SO2 (0-2 000 ппm), H2S (0-400 ппm),
Газ ағынының температурасы -20- + 800оС, қоршаған ортаның температурасы - 50оС. Жұмыс температурасының диапазоны +5-тен + 45°С дейін. |
|
6 |
Газталдағыш |
дана |
1 |
120 |
Өнеркәсіптік шығарындылардағы ластаушы заттардың жаппай шығарылуын, жаппай шоғырлануын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазондары: O2 0-ден 25% дейін; 500/10 000 ппm CO; 300/4 000 ппm NO; 500 ппm NO2 ;200 / 5 000 ППM SO2; 300 ппm H2S; 40 000 ппm CH; 500 000 ппm CO2; 0-ден 40/200 мбар. |
|
7 |
Сенсорлар |
дана |
1 |
120 |
Жаппай шығарындыны анықтау үшін газталдағышқа арналған қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0-ден 25% дейін. O2; 500/10 000 ппm CO; 300/4 000 ппm NO; 500 ппm NO2; 200/5 000 M SO2; 300 ппm H2S; 40 000 ппm CH; 500 000 ппm CO2; 0-ден 40/200 мбар. |
|
8 |
Арынды түтік |
дана |
3 |
96 |
Газдың динамикалық қысымын өлшеу әдісімен газ ағындарының жылдамдығын және шығынын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
0,5-тен 0,7 дейінгі жылдамдықтардың барлық диапазонында түтіктің динамикалық (жылдамдық) қысымын түрлендіру коэффициенті. Түтікше коэффициентін анықтаудың салыстырмалы қателігі ±5% артық емес. Бақыланатын ортаның температурасы 40-тан 250°C дейін |
|
9 |
Аспиратор |
дана |
2 |
72 |
Атмосфералық ауадан сынама алу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Шығыс диапазоны 2,0-20,0 л/мин; шығыс тапсырмасының қателігі: +/- 5%; жұтқыш кедергісі - 0-5 кПа |
|
10 |
Зертханалық таразылар |
дана |
1 |
96 |
Заттардың массасын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеудің ең үлкен шегі 500-ден 8000 г-ға дейін. өлшеудің ең кіші шегі 0,1-ден 0,5 г-ға дейін. Бөлу бағасы (дискреттілігі) 0,001-ден 0,01 г-ға дейін |
|
11 |
Лотпен өлшейтін металды рулетка |
дана |
2 |
120 |
Әртүрлі резервуарлар мен сыйымдылықтардағы органикалық сұйықтықтың, мұнай өнімдерінің деңгейін және тауар астындағы судың деңгейін өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0-ден 20 м-ге дейін, бөлу бағасы 1 мм, қателігі: миллиметрлік интервалдар ± 0,2 мм, сантиметрлік интервалдар ± 0,3 мм. |
|
12 |
Дифференциалды сандық манометр |
дана |
2 |
72 |
Қысымды, газ қысымының ыдырауы мен айырымын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0-ден 2,0 кПа, қателігі 0,1%. |
|
13 |
Секундомер |
дана |
2 |
120 |
Уақыт аралығын минутпен, секундпен өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Шкала сыйымдылығы: секундты 60 с, минутты 60 мин, бөлу бағасы: секундтық шкала 0,2 с, минут шкала 1 мин, дәлдік класы екінші, қателігі ± 1,8 с. |
|
14 |
Кептіргіш шкафы |
дана |
2 |
120 |
Сынамаларды тұрақты массаға дейін кептіру, термоөңдеу, зертханалық ыдыстарды кептіру |
Бір сынақ зертханасына |
Диапазон +50-ден + 350-ге дейін, қателігі ±2%. |
|
15 |
Гигрометрлер |
дана |
3 |
12 |
Ылғалдылық пен температураны үздіксіз өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: ылғалдылық 10 % - дан 100% - ға дейін; температура минус 30 0С-тан жоғары. |
|
16 |
Ішкі және сыртқы сүзу әмбебап шаң жинағыш түтік |
дана |
1 |
60 |
Газ-шаң ағындарының (газдардың) тозаңдануын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Газ-шаң ағындарының жылдамдығы 4-тен 40 м/с дейін. |
|
17 |
Майысқан шүмегі бар, кысым түтігі ПИТО |
дана |
1 |
60 |
Газарнадағы динамикалық қысымды өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Ауа (газ) ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны 2-ден 30 м/с дейін. Динамикалық (жылдамдық) қысымды түрлендірудің орташа коэффициенті 0,345-тен 0,55 дейін |
|
18 |
Цилиндрлі тікелей шүмегі бар, ПИТО кысым түтігі |
дана |
1 |
60 |
Нақты концентрацияларды есептеу кезінде газ өткізгіштегі статистикалық қысымды өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Ауа (газ) ағынының жылдамдығын өлшеу диапазоны 2-ден 60 м/с дейін. Динамикалық (жылдамдық) қысымды түрлендірудің орташа коэффициенті 0,95-тен 1,05 дейін. |
|
19 |
Сынап талдағышы |
дана |
1 |
60 |
Газ фазасындағы сынаптың салмақтық шоғырлануын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 20-дан 200000 нг/м3 дейін, салыстырмалы қателігі ± 2 %. |
|
20 |
Хроматограф |
дана |
1 |
96 |
Газ фазасындағы органикалық заттардың шоғырлануын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Кең диапазон: 0-ден 450°С-қа дейін қондырғының дискреттілігімен 0.1°С/мин Бағдарламалау жылдамдығы 50 °С/мин дейін қондырғының дискреттілігімен 0.1°С/мин, температуралық тұрақтылық +0,02°C 50°C кезінде және + 0,1 °C болғанда. |
|
21 |
Сорып шығатын шкаф |
дана |
2 |
72 |
Күйдіргіш, иісті және уытты заттармен жұмыс істеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Габариттік өлшемдері, ҰхЕхБ, 1500х720х2200 мм, ±5 мм. |
|
22 |
Газталдағыш |
дана |
1 |
120 |
Өнеркәсіптік газ шығарындыларындағы H2S, NO2, CO, O2 шоғырлануын және температурасын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Талданатын газ сынамасының температурасы (зондты пайдалану кезінде) - +50-ден +800° С дейін, өлшенетін шоғырланулардың диапазоны: - күкіртті сутегі-0-100 мг/м3 азот диоксиді:0-50 мг/м3,көміртегі оксиді: 0-2,0 г/м3 оттегі 0-25 % (келтірілген қателік ±2,5%)-көміртегі диоксиді-0-25 об бастап.% (қателігі есептеу жолымен анықталады) |
|
2-бөлім. Елді мекендердің және санитарлық-қорғау аймақтарының атмосфералық ауасы бойынша құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормалары |
|
1 |
Газталдағыш |
дана |
3 |
96 |
Атмосфералық ауаны автоматты үздіксіз немесе кезеңдік бақылау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Зиянды заттарды өлшеу диапазоны, мг/м3атмосфералық ауада 0,5 ШРКо.т. – 0,5 ШРКж.а., жұмыс аймағының ауасында 0,5 ШРКж.а., 20 ШРКж.а., рұқсат етілетін негізгі салыстырмалы қателіктің шегі, ±20% |
|
2 |
Химиялық кассеталар |
дана |
20 |
12 |
Газталдағышқа арналған қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
Зиянды заттарды өлшеу диапазоны, мг/м3атмосфералық ауада 0,5 ШРКо.т. – 0,5 ШРКж.а., жұмыс аймағының ауасында 0,5 ШРКж.а., 20 ШРКж.а., рұқсат етілетін негізгі салыстырмалы қателіктің шегі, ±20% |
|
3 |
Датчиктер |
дана |
10 |
36 |
Газталдағышқа арналған қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
Зиянды заттарды өлшеу диапазоны, мг/м3,атмосфералық ауада 0,5 ШРКо.т. – 0,5 ШРКж.а., жұмыс аймағының ауасында 0,5 ШРКж.а., 20 ШРКж.а., рұқсат етілетін негізгі салыстырмалы қателіктің шегі, ±20% |
|
4 |
Аспиратор |
дана |
1 |
72 |
Ауа, бу және аэрозоль сынамаларын автоматты түрде іріктеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Диапазоны 2,0 - ден 20,0 л/мин-ге дейінгі; шығын тапсырмасының қателігі: +/- 5%; (1, 2 арна 0,2-2 л/мин, 3,4 арналар 2-20 л/мин-сериялық орындау), жұтқыш кедергісі-0-5 кПа. |
|
5 |
Барометр-анероид |
дана |
1 |
96 |
Атмосфералық ауаның қысымын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Атмосфералық қысымды өлшеу диапазоны 80-нен 106 кПа-ға дейін, өлшеудің рұқсат етілген қателігінің шегі ±0,2 кПа-дан артық емес |
|
6 |
Метеометр |
дана |
2 |
120 |
Атмосфералық қысымды, ауаның салыстырмалы ылғалдылығын, ауа температурасын, ауа ағынының жылдамдығын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны - 40-тан + 85°С-қа дейін, қателігі ± 0,2 °с. жылдамдық 0-ден 20 м/с-қа дейін. Салыстырмалы ылғалдылығы 0-ден 98%-ға дейін. Қысым 80-нен 110 кПа дейін. |
|
7 |
Зертханалық таразылар |
дана |
1 |
96 |
Заттардың массасын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеудің ең үлкен шегі 500-ден 8000 г-ға дейін. өлшеудің ең кіші шегі 0,1-ден 0,5 г-ға дейін. Бөлу бағасы (дискреттілігі) 0,001-ден 0,01 г-ға дейін |
|
8 |
Зертханалық термометрлар |
дана |
3 |
24 |
Газ өткізгіштердегі температураны өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0С-тан 350 0С-қа дейін, қателігі ±2 °С |
|
9 |
Атомдық-абсорбциялық спектрометр |
дана |
1 |
60 |
Атмосфералық ауадағы ауыр металдарды анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Спектралды диапазон 190 нм-ден 800 нм-ге дейін, салыстырмалы қателік ± 2 % |
|
10 |
Қуыс катоды бар шамдар |
дана |
1 |
12 |
Атомдық абсорбциялық спектрометрге арналған қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
Спектралды диапазон 190 нм-ден 800 нм-ге дейін, салыстырмалы қателік ± 2 % |
|
11 |
Анемометр |
дана |
1 |
96 |
Жер бетіндегі жағдайларда жел жылдамдығының орташаланған мәнін өлшеу үшін. |
Бір сынақ зертханасына |
Рұқсат етілген қателіктің шегі, м/с ± (0,5 + 0,05 V) артық емес, мұнда V-желдің жылдамдығы |
|
3-бөлім. Көлік құралдарының пайдаланылған газдары бойынша құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормалары |
|
1 |
Пайдаланылған газдардың түтіндігін өлшеуіш |
дана |
2 |
96 |
Автомобильдердің пайдаланылған газдарының, сондай-ақ басқа да көлік құралдарының және дизель қозғалтқыштары бар стационарлық қондырғылардың түтіндігін өлшеу үшін. |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: 0-ден шексіз әлсіреу коэффициенті 0-ден 100 %-ға дейін, рұқсат етілген қателік шегі ±0,05 м-1 артық емес, жұтылу коэффициенті 1,6-ден 1,8 м-1 дейін. Түтінді өлшеу диапазоны 0-ден 10,00 м -1 0-ден 100,0 %-ға дейін, қателігі ±2%. |
|
2 |
Автоматты тест |
дана |
2 |
48 |
Автомобильдердің пайдаланылған газдарының уыттылық параметрлерін тексеру үшін. |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: 0-ден 2000 млн дейін көмірсутектер; 0-ден 5% - ға дейін көміртегі оксиді; 0-ден 16% - ға дейін көміртегі диоксиді; 0-ден 21% - ға дейін оттегі; 0-ден 5000 млн-1-ге дейін азот тотықтары. |
|
4-бөлім. Қоршаған орта объектілері бойынша құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормалары |
|
1 |
Дозиметр-радиометрлер |
дана |
2 |
72 |
Сәулелену дозасының қуатын өлшеу, сондай-ақ қоршаған ортаның гамма-сәулелену дозасының қуатын бір мезгілде бақылау |
Бір сынақ зертханасына |
н\*(10) гамма-сәулелену дозасының амбиенттік эквивалентінің қуатын 0,1-ден 9999 мкЗв /сағ дейін өлшеу;
Н\*(10) гамма—сәулелену дозасының амбиенттік баламасын 0,001-ден 9999 мЗв дейін өлшеу; бета-бөлшектер ағынының тығыздығын 10-нан 105 см-ге дейін өлшеу-2. |
|
2 |
Радон өлшегіші |
дана |
1 |
96 |
Қоршаған орта компоненттеріндегі радонды және оның еншілес ыдырау өнімдерін өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Радонның эквивалентті тепе-тең көлемді белсенділігін өлшеу диапазоны, 4÷ 5 105 Бк/м3. Радонның эквивалентті тепе-тең көлемді белсенділігін өлшеу диапазонында (4÷100) Бк / м3 rn 222, ±15% өлшеудің рұқсат етілген негізгі салыстырмалы қателігінің шектері. |
|
5-бөлім. Жер үсті, теңіз, жер асты және ағынды су бойынша құралдар мен жабдықтар шығысының заттай нормалары |
|
1 |
Атомдық-абсорбциялық спектрометр |
дана |
1 |
60 |
Судағы ауыр металдардың құрамын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 190-нан 800 нм-ге дейін, салыстырмалы қателік ± 2 % |
|
2 |
Термореакторы бар сұйықтық талдағышы |
дана |
1 |
60 |
Судағы ластаушы заттардың концентрациясын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Оптикалық сәулеленудің спектрлік диапазоны: қозу арнасында 250-900 нм, өткізу арнасында 250-900 нм, люминесценцияны тіркеу арнасында 250-900 нм |
|
3 |
Капиллярлы электрофорез жүйесі |
дана |
1 |
60 |
Судағы ластаушы заттардың аниондары мен катиондарын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Детекторлау толқынының ұзын диапазоны 190-нан 380 нм-ге дейін. Толқынның жұмыс ұзындығын орнатудың рұқсат етілген абсолюттік қателігінің шектері, нм ±5. Капиллярдағы жұмыс кернеуінің өзгеру диапазоны, кВ 1-ден 25-ке дейін. |
|
4 |
рН-метр  |
дана |
2 |
120 |
Сапалы сутегі көрсеткішін анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшем диапазоны, бірлік рН минус 2-ден 14-ке дейін. Өлшеудің негізгі рұқсат етілген абсолюттік қателігінің шегі, бірлік рН, ±0,01 артық емес |
|
5 |
Зертханалық электрод |
дана |
2 |
24 |
РН-метрге қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
25 ±5°C температурада рН-0-12 сутегі сипаттамасы диапазонының шекті мәндері |
|
6 |
Металды рулетка |
дана |
1 |
72 |
Газ кірісі көлденең қимасының ауданын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: 0-5м, 0-10м. Дәлдік класы 3. Шкаланы бөлу бағасы 1,0. |
|
7 |
Термометрлер |
дана |
2 |
24 |
Ерітіндідегі температураны өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0С-дан 350 0С-қа дейін, қателігі + 1 °С |
|
8 |
Зертханалық таразылар |
дана |
2 |
96 |
Заттардың массасын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеудің ең үлкен шегі 500-ден 8000 г-ға дейін. өлшеудің ең кіші шегі 0,1-ден 0,5 г-ға дейін. Бөлу бағасы (дискреттілігі) 0,001-ден 0,01 г-ға дейін |
|
9 |
Кептіргіш шкафы |
дана |
1 |
120 |
Сынамаларды тұрақты массаға дейін кептіру, термоөңдеу, зертханалық ыдыстарды кептіру |
Бір сынақ зертханасына |
Диапазон +50-ден + 350-ге дейін, қателігі ±2%. |
|
10 |
Электр плиткасы |
дана |
2 |
72 |
бір мезгілде, бірдей жағдайлард, бірнеше сынамаларды қауіпсіз қыздыру үшін, |
Бір сынақ зертханасына |
Қуаты: 1000 Вт. Конфорка: 1 дана, диаметрі 155 мм |
|
11 |
Фотоэлектрлік колориметр |
дана |
1 |
60 |
Судағы ластаушы заттарды анықтау кезінде концентрацияларды өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Толқын ұзындығы диапазоны 315-тен 990 нм - ге дейін, қателігі ± 3 нм, өткізу коэффициенттері, 1-ден 100% - ға дейін салыстырмалы қателік ± 0,5 % |
|
12 |
Зертханалық центрифуга |
дана |
1 |
60 |
Әртүрлі тығыздықтағы газ тәрізді, сұйық немесе сусымалы денелерді бөлу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Температура диапазоны +10 °C + 35°C дейін. |
|
13 |
Тамызғыш мөлшерлегіші |
дана |
3 |
36 |
Су сынамасын мөлшерлеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Мөлшерлеу көлемдерінің диапазоны 1 мл-ден 5 мл-ге дейін, сынып бойынша қолдануға жол беру ± (0,5-0,7) % |
|
14 |
Гигрометр  |
дана |
3 |
12 |
Үй-жай ауасының температурасы мен ылғалдылығын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: салыстырмалы ылғалдылық 10-нан 95% - ға дейін, рұқсат 0,1 %; температура 0-ден + 50 °C, рұқсат 0,1°C |
|
15 |
Термометр  |
дана |
2 |
24 |
Ерітінділердегі температураны анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны -40 ден +450 оС дейін. Диапазонда ОС өлшеу қателігі диапазонда: -40...+333, ±3°С; диапазонда +333...+450 °С, Температураны индикациялау диапазоны 200-ден-41оС дейін. Температураны индикациялаудың рұқсат ету қабілеті, -99.9 0С -тен +99.9 0С дейінгі диапазонда |
|
16 |
Калибрлеу гирі  |
дана |
1 |
120 |
Массаны өлшеуге арналған заттар |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 50 г, қоршаған орта шарттары плюс 5-тен плюс 40 0С дейін |
|
17 |
Су моншасы |
дана |
2 |
120 |
Сынамалар мен термостатикалық үлгілерді қыздыру, кептіру, дистилляциялау және концентрациялау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Температураны өлшеу диапазоны 30оС-тан 105оС-қа дейін, өлшеу дәлдігі ± 0,20 С |
|
18 |
Тоңазытқыш шкафы  |
дана |
1 |
144 |
Сынамалар мен реактивтерді сақтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Температура диапазоны 0 °C +6 °C дейін. |
|
19 |
Аквадистиллятор |
дана |
1 |
84 |
Тазартылған су алу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Номиналды кернеу кезіндегі өнімділік, дм3/сағ-10 минус 10%. |
|
20 |
Шыны Бидистиллятор |
дана |
1 |
120 |
Жоғары сапалы екі рет тазартылған су алу үшін. |
Бір сынақ зертханасына |
Салқындатқыш судың температурасы 13 °С кезіндегі өнімділік, л/с-3,2 |
|
21 |
Орбиталық мульти-шейкер |
дана |
1 |
24 |
Сұйық химиялық ерітінділерді араластыру үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Жылдамдықты реттеу диапазоны, 20-250 (қадам 5 айн/мин) |
|
22 |
Су айдындарынан, құдықтардан су сынамасын алушы |
дана |
1 |
12 |
судың сынамасын іріктеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Ыдыстың көлемі 1,0 л. сынама алатын ыдыстың түрі-Шыны бөтелке. |
|
23 |
Бензинді мотопомпа |
дана |
1 |
60 |
Ұңғымадан су айдауға арналған |
Бір сынақ зертханасына |
Қозғалтқыш 4 маталы, бір цилиндрлі. Мотопомпаның түрі ортадан тепкіш, өздігінен сорғыш. |
|
24 |
Құм сағаты |
дана |
3 |
12 |
Уақытты өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Диапозон 5, 10, 15 минут, қателігі ±15с. |
|
25 |
Оксиметрлер |
дана |
2 |
12 |
Суда ерітілген оттегінің концентрациясын және температураны өлшеу үшін. |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: 0-ден 200% - ға дейін, 0-ден 20 мг/л-ге дейін, 0-ден 20 ппm-ге дейін. Бөлу бағасы: 0.1%, 0.01 мг/л, 0.01 ппm. Температура: 0-ден +30°C, бөлу бағасы 0.1°C.. |
|
26 |
Контейнер |
дана |
3 |
12 |
Сынаманы тасымалдау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Көлемі 30 л |
|
27 |
Термостат |
дана |
2 |
84 |
Оттегінің химиялық тұтынуын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
ОХТ талдауға арналған бағдарлама (1480 С, 120 мин), бағдарлама 1000 (100 0С,30, 60, 120 мин), бағдарлама 400 (400 С, 10 мин). Температура тұрақтылығы ±10С. |
|
28 |
Автоматты титратор |
дана |
2 |
120 |
Суды титриметриялық әдіспен талдау жүргізу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Мөлшерлеу жылдамдығы 20 мл үшін 40 мл/мин-қа дейін; 50 мл үшін 100 мл/мин. Дозалау дәлдігі: Жүйелі қате 0,15%, Кездейсоқ қате: 0,05% |
|
29 |
Рентген аппараты |
дана |
1 |
96 |
Судағы ауыр металдардың концентрациясын анықтау |
Бір сынақ зертханасына |
Анықталған шоғырлану диапазоны 0,1% - дан 100% - ға дейін, қателігі ± 0,5% өлшеу диапазоны: Са (20) – дан U (92) дейін, химиялық элементтерді өлшеу Диапазоны: Mg (12) – U (92), қателігі: аппаратуралық ±0,5%, анықталатын концентрация диапазоны: 0,1% - дан 0,0001% - дан 100% - ға дейін% |
|
30 |
Спектрофотометр |
дана |
1 |
96 |
Әртүрлі иондарының концентрациясын, олардың судағы қосылыстарын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеудің спектрлік диапазоны 190-нан 1100 нм-ге дейін, спектрлік коэффициенттерді өлшеу кезінде спектрофотометрлердің рұқсат етілген абсолюттік қателігінің шегі 400-ден 800 нм-ге дейін±0,5% 800-ден 1100 нм-ге дейін±1,0% |
|
31 |
Талдағыш
(инкуб шыны) |
дана |
1 |
120 |
Оттегінің биологиялық тұтынуын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Көрсеткіштер диапазоны 40 бөлінулер. Өлшеу диапазоны 1-ден 90 мг/л дейін. Қателік ±20% |
|
32 |
Термостат  |
дана |
1 |
84 |
Оттегінің биологиялық тұтынуын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Термостаттың жұмыс температураларының диапазоны, °С + 3-тен +40-қа дейін. Қателігі, ± 0,3°С-тан артық емес. |
|
6-бөлім. Топырақ бойынша зертханалық талдауларға материалдар шығысының заттай нормалары |
|
1 |
Топырақ бұрғысы  |
дана |
1 |
120 |
Гетерогенді топырақ сынамаларын бұрғылау және іріктеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Ену тереңдігі 0-ден 5 метрге дейін. |
|
2 |
Бұрғылар жиынтығы |
комплект |
1 |
120 |
Жерді бұрғылау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Қамыс, ең аз диаметрі 5 мм, тереңдігі 8 - 10 метрге дейін |
|
3 |
Топырақ пышақтары |
дана |
1 |
120 |
Топырақ сынамасын алу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшемі 1100-1600 мм және қалемшелердің диаметрі 25 мм кем емес дайындауға рұқсат етіледі. |
|
4 |
Елеуіштер жиынтығы |
дана |
1 |
120 |
Топырақты сынамаға дайындау үшін, қосалқы жабдықтар |
Бір сынақ зертханасына |
Диаметрі 1-2 мм дөңгелек тесіктері бар |
|
5 |
Топырақ елеуіші |
дана |
1 |
120 |
Топырақты сынамаға дайындау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Ұяшықтың мөлшері 1,0 мм және 0,25 мм тормен 0,25; 0,5; 1; 3 мм |
|
6 |
Штангенциркуль  |
дана |
1 |
24 |
Белгіленген дәлдікпен бөлшектердің сызықтық өлшемдерін анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0 мм-ден 135 мм-ге дейін нониус бойынша бөлу бағасы 0,05 мм |
|
7 |
Тоңазытқыш |
дана |
1 |
120 |
Реактивтер мен үлгілерді сақтауға арналған |
Бір сынақ зертханасына |
Ішкі температура 4-тен 6°C дейін. Қуаты 90-нан 100 Вт дейін. Көлемі 260 ден 320 дм3 дейін |
|
8 |
Контейнер |
дана |
3 |
36 |
Сынаманы тасымалдау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Контейнер көлемі 30 л. |
|
9 |
Келсабы бар ұнтақтағыш |
дана |
1 |
60 |
Топырақты сынамаға дайындау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Ұнтақтағыштың ішкі диаметрі 60-тан 180 мм-ге дейін, тереңдігі 25-тен 80-ге дейін, биіктігі 40-тан 96 мм-ге дейін. Келсаптың диаметрі 18-ден 34 мм-ге дейін, келсаптың ұзындығы 86-ден 180 мм-ге дейін. |
|
10 |
Зертханалық таразылар |
дана |
2 |
96 |
Заттардың массасын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеудің ең үлкен шегі 500-ден 2000г дейін. өлшеудің ең кіші шегі 0,1-ден 0,5 г-ға дейін. Бөлу бағасы (дискреттілігі) 0,001-ден 0,01 г-ға дейін |
|
11 |
Калибрлеу гирі  |
дана |
1 |
120 |
Заттардың массасын өлшеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 50 г, қоршаған орта шарттары +5-тен +40 0С дейін |
|
12 |
Кептіргіш шкафы |
дана |
1 |
120 |
Сынамаларды тұрақты массаға дейін кептіру, термоөңдеу, зертханалық ыдыстарды кептіру |
Бір сынақ зертханасына |
Диапазон +50-ден + 350-ге дейін, қателігі ±2%. |
|
13 |
Кондуктометр  |
дана |
1 |
120 |
Табиғи және ағынды сулардың температурасын, рН, жалпы минералдануын бақылау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0,01-100 м/см, қателігі 5-тен артық емес% |
|
14 |
Иономер |
дана |
1 |
60 |
Сапалы сутегі көрсеткішін анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшем диапазоны, рН бірлігі минус 2-ден 14-ке дейін өлшеудің негізгі рұқсат етілген абсолюттік қателігінің шегі, рН бірлігі, ±0,01 артық емес |
|
15 |
Электрод  |
дана |
2 |
24 |
рН метрге қосалқы материал |
Бір сынақ зертханасына |
25 ±5°C температурада рН-0-12 сутегі сипаттамасы диапазонының шекті мәндері |
|
16 |
Тамызғыш мөлшерлегіші  |
дана |
3 |
36 |
Реактивтер мен үлгілерді мөлшерлеу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Мөлшерлеу көлемдерінің диапазоны 1мл-ден 5мл-ге дейін, ± класс бойынша қолдануға жол беру (0,5-0,7)% |
|
17 |
Психрометриялық гигрометр |
дана |
1 |
36 |
Зертхана үй-жайларының температурасын және ауа ылғалдылығын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Салыстырмалы ылғалдылықты өлшеу диапазоны 20 % -дан 90 %-ға дейін, термометрлер шкаласының бөлу бағасы 0,2°С, түзету енгізуді есепке ала отырып термометрлердің абсолюттік қателігі ±0,2 °С |
|
18 |
Термостат |
дана |
1 |
120 |
Сынама температурасын қыздыру және салқындату үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Температураны автоматты реттеу диапазоны 10оС-тан 40оС-қа дейін, температураны тұрақтандыру қателігі ± 0,5 оС |
|
19 |
Су моншасы |
дана |
1 |
120 |
Заттарды қыздыру үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Температураны өлшеу диапазоны 30оС-тан 105оС-қа дейін, өлшеу дәлдігі ± 0,20 С |
|
20 |
Автоматты титратор |
дана |
2 |
120 |
Суды титриметриялық әдіспен талдау жүргізу үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Мөлшерлеу жылдамдығы 40 мл/мин 20 мл үшін; 100 мл/мин 50 мс үшін. Мөлшерлеу дәлдігі: жүйелі қате: 0,15%, кездейсоқ қате: 0,05% |
|
21 |
Спектрофотометр  |
дана |
1 |
96 |
Топырақ ерітінділерінде ластаушы заттардың концентрациясын анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны: толқын ұзындығы 315 нм-ден 990 нм-ге дейін; өткізу коэффициенттері 1-ден 100% - ға дейін; оптикалық тығыздығы 0-ден 2-ге дейін, 0,5 дәлдік класы |
|
22 |
Муфельді пеш |
дана |
1 |
60 |
Топырақ сынамаларын қыздыру үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Жылыту диапазоны 50 ден 1300 °С дейін |
|
23 |
Электр плитасы |
дана |
2 |
74 |
Қатты және сұйық үлгілерді әртүрлі ыдыста қыздыру үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Ең жоғары қыздыру температурасы 5000С, керамика платформасы, құм моншасына арналған науамен |
|
24 |
Сұйықтық талдағышы  |
дана |
1 |
60 |
Топырақтағы мұнай өнімдерін анықтау |
Бір сынақ зертханасына |
Оптикалық сәулеленудің спектрлік диапазоны: қозу арнасында 250-9000 нм, өткізу арнасында 250-900 нм, люминесценцияны тіркеу арнасында 250-900 нм |
|
25 |
Сынап талдағышы |
дана |
1 |
60 |
Топырақтың су ерітінділерінде сынапты анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 20-дан 20000 нг/м3 дейін қателік ±20% |
|
26 |
CNSS приемник  |
дана |
1 |
60 |
Заңсыз өндірілген пайдалы қазбалардың көлемін және заңсыз орналастырылған қалдықтардың көлемін анықтау үшін өндіріс пен тұтыну |
Бір сынақ зертханасына |
Қабылдағыш Жер шарының кез келген нүктесінде базалық станциялар мен ұялы байланыс желілерін пайдаланбай сантиметрлік дәлдікті қамтамасыз етеді. |
|
27 |
Портативті хромато-массспектрометр жиынтығы |
дана |
1 |
120 |
Топырақтағы гептилді анықтау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Жұмыс температураларының диапазоны 0°C-ден 45°C-ге дейін. Салыстырмалы ылғалдылығы 0-ден 95%-ға дейін |
|
28 |
Вольтамперометриялық талдағыш |
данаа |
1 |
60 |
Топырақ сынамаларының су ерітінділерінде уытты қоспалардың болуын жоғары сезімталдық өлшеуге арналған |
Бір сынақ зертханасына |
Аттестацияланған қоспалардағы мырыш, кадмий, қорғасын және мыс иондарының массалық шоғырлануын өлшеудің рұқсат етілген салыстырмалы қателігінің шектері: ±25, ±20 0,00010-ден 0,0050 мг/дм3 |
|
29 |
Өлшеуіш металды сызғыш |
дана |
1 |
96 |
Сызықтық өлшемдерді белгілеу, тексеру және бақылау үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Өлшеу диапазоны 0 мм-ден 300 мм-ге дейін |
|
7-бөлім. Жылжымалы зертхана шығысының заттай нормалары |
|
1 |
Жылжымалы экологиялық зертхана |
дана |
1 |
120 |
Кәсіпорындардың селитебтік аймағы мен санитарлық-қорғау аймақтарының атмосфералық ауасының мониторингі үшін |
Бір сынақ зертханасына |
Газель түріндегі жолаушылар орындары 5 адамнан кем емес, габариттік ұзындығы 5680 мм, габариттік ені 1974 мм, габариттік биіктігі 2583мм, жабдықталған салмағы 1867 кг, толық салмағы 3500 кг, Доңғалақ базасы 3750 мм, Жол жарығы 180мм, жүксалғыштың көлемі 6000л, отын багының көлемі 80л, қозғалтқыш: қозғалтқыш түрі 2.6, қозғалтқыш көлемі 2600см3, цилиндр клапандарының саны 4, ұсынылатын отын бензин-газ, отын шығыны-қала сыртындағы цикл, л/100 км, жетекші доңғалақтар барлық, толық жетек мамандандырылған автокөлікті жеткізу қажет |

      Ескертпе:

      Кестелерде көрсетілгеннен кем болмайтын техникалық сипаттамалар бойынша басқа өлшем құралдарын қолдануға рұқсат етіледі.

      Аббревиатуралардың толық жазылуы:

      % - пайыз;

      °С – Цельсий градусы;

      Ca – кальций;

      CO – көміртегі оксиді;

      CO2 – көміртегі оксиді (IV);

      H2S – күкірт сутегі;

      HC – көмірсутектер;

      Mg – магний;

      NO – азот оксиді (II);

      NO2 – азот оксиді (IV);

      O2- оттегі;

      Rn – радон;

      SO2 – күкірт оксиді (IV);

      U – уран;

      V – жылдамдықты өлшеу ;

      айн/мин – айналым минутына;

      Бк/м3 – беккерель текше метрге;

      вт – ватт;

      г – грамм ;

      г/см3 – текше сантиметрге грамм;

      гб – гигабайт;

      гПа – гектопаскаль;

      дм3- дециметр

      дм3/сағ – сағатына текше дециметр;

      кВ – киловатт;

      кг – килограмм ;

      кПа – килопаскаль;

      л- литр;

      л/мин – литр минутына;

      м – метр;

      м /с – секундына метр;

      м3 – текше метр;

      Мбар – миллибар ;

      мг/л - миллиграмм литрге;

      мг/м3 - миллиграмм текше метрге;

      мЗв - миллизиверт;

      мин – минут;

      мкЗв/с – микрозиверт сағатына;

      мл/мин – минутына миллилитр;

      мм – миллиметр;

      мм/дм3-милиметр текше дециметрге;

      мПа – мегапаскаль;

      Н\* - гамма;

      Нг – нанограмм;

      нм – нанометр;

      ОХТ – оттегінің химиялық тұтынуы;

      ппm – қуат ағынының тығыздығы;

      рН – қышқылдығы;

      с – секунд;

      С3Н8- пропан;

      С6Н14 –гексан;

      см – сантиметр;

      СН4 –метан;

      т – тонна;

      ҰхЕхБ – Ұзындығы-Ені-Биіктігі;

      ШРК ж.а. – жұмыс аймағының Шекті рұқсат етілген концентрациясы;

      ШРК о.т. – орта тәуліктік Шекті рұқсат етілген концентрациясы;

      ЭТРМ –Экология және табиғи ресурстар министрлігі ;

      ЭД- Экология департаментері;

      ЭРБК- Экологиялық реттеу және бақылау комитеті.

 © 2012. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының Заңнама және құқықтық ақпарат институты» ШЖҚ РМК