Об утверждении перечня измерений, относящихся к государственному регулированию

Совместный приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 декабря 2025 года № 573 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 381-НҚ.

В соответствии с подпунктом 2) статьи 6-3 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений", ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить прилагаемый перечень измерений, относящихся к государственному регулированию.

2. Комитету противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;

2) направление настоящего приказа на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан" для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан.

3. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующего вице-министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-лейтенант _________________ | Ч. Аринов |
| --- | --- |
| Министр торговли и интеграции Республики Казахстан ________________ | А. Шаккалиев |

|  | Утвержден совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 26 декабря 2025 года № 573 и Министра торговли и интеграции Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 381-НҚ |
| --- | --- |

Перечень измерений, относящихся к государственному регулированию

Сноска. Перечень с изменениями, внесенными совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.03.2026 № 129 и Министра торговли и интеграции РК от 07.04.2026 № 161-ОД (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

| № | Наименование измерений с указанием объекта и области применения | Метрологические требования |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Предельно допустимая погрешность или класс точности |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| В области промышленной безопасности |  |  |  |  |
| Измерение температуры рабочей среды сосудов, работающих под давлением (барабан котла, резервуар, емкость) |  |  |  |  |
| 1. | - воздуха | от 0°С до 100°С | класс точности 2,5 |  |
| 2. | - воды | от 0°С до 115°С |  |  |
| 3. | - пара | от 115°С до 650°С |  |  |
| 4. | - газа | от минус 200°С до 0°С |  |  |
| Измерение температуры рабочей среды сосудов, работающих под давлением (трубопровод) |  |  |  |  |
| 5. | - вода | от 0°С до 115°С | класс точности 2,5 |  |
| 6. | - пар | от 115°С до 650°С |  |  |
| Измерение давления рабочей среды сосудов, работающих под давлением (барабан котла, резервуар, емкость) |  |  |  |  |
| 7. | - воздуха | 0 МПа (кгс/см2) – 2,5 МПа (25 кгс/см2) | класс точности не ниже 2,5 |  |
| 8. | - воды | более 2,5 до 14 МПа (более 25 до 140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,5 |  |
| 9. | - пара | более 14 МПа (140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,0 |  |
| 10. | - газа | (0 – 120) МПа | класс точности не ниже: 1) 2,5-при рабочем давлений сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/см2); 2) 1,5-при рабочем давлении сосуда свыше 2,5 МПа (25 кгс/см2) |  |
| 11. | Измерение давления рабочей среды (вода, пар) трубопровода | 0 МПа (кгс/см2) – 2,5МПа (25 кгс/см2) | класс точности не ниже 2,5 |  |
|  |  | более 2,5 до 14 МПа (более 25 до 140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,5 |  |
|  |  | более 14 Мпа (140 кгс/см2) | класс точности не ниже 1,0 |  |
| 12. | Измерение температуры при расплаве черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов | (0 – 2500) °С | ± 2 °С |  |
| Измерение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны |  |  |  |  |
| 13. | Измерение массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Должно быть обеспечено избирательное измерение концентрации вредного вещества в присутствии сопутствующих компонентов | ± 25 % при единичных измерениях (при однократном отборе проб) | Перечень вредных веществ в соответствии с гигиеническими нормативами к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций, утвержденными приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 29011) |
| В области пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 14. | Измерение напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях | от 0 В до 1000 В | ± (1%+3 емр) |  |
| 15. | Измерение силы тока | от 0 А до 10 А | ± (1%+3 емр) |  |
| 16. | Измерение электрических активных (омических) сопротивлений | от 0 Ом до 20 МОм | ± (5%+3 емр) |  |
| 17. | Измерение значений сопротивлений | от 0 Ом до 100 КОм | ± 10 % |  |
| 18. | Измерение освещенности | от 1 лк до 200000 лк | ± 6 % |  |
| 19. | Измерение линейных размеров | от 0 мм до 5000 мм | ± 1,5 мм |  |
| 20. | Измерение влажности и температуры воздуха в помещении | от 5 % до 90 % от -10°С до 60°С | ± 7 % ± 1°С |  |
| 21. | Измерение давления воды в водопроводе установок систем водяного и пенного пожаротушения | от 0 до 1 МПа | класс точности не ниже 0,6 |  |
| 22. | Измерение температуры воды в водопроводе | от 0 °С до 100 °С | ± 1 °С |  |
| 23. | Измерение диаметра отверстия водопровода | от 0 мм до 120 мм | ± 0,05 мм |  |
| 24. | Измерение интервалов времени | от 0 с до 3600 с | ± 1,8 с за 60 мин |  |
| 25. | Измерение статических растягивающих усилий | от 20 Н до 200 Н | класс точности не ниже 2 |  |
| 26. | Измерение веса (массы) | до 150 кг | ± 0,15 кг |  |
| 27. | Измерение концентрации кислорода в воздухе | от 0 % до 25 % | ± 5 % |  |
| 28. | Измерение уровня звука | от 30 дБ до 130 дБ | ± 1,5 дБ |  |
| 29. | Исключена совместным приказом Министра по чрезвычайным ситуациям РК от 27.03.2026 № 129 и Министра торговли и интеграции РК от 07.04.2026 № 161-ОД (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). |  |  |  |
| 30. | Измерение кинематической вязкости пенообразователей | от 20 мм2/с до 100 мм2/с | не более 5% |  |
| 31. | Измерение толщины огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов системы противодымной вентиляции | от 2 мм до 150 мм | не более 2,5 % |  |
| 32. | Измерение расхода воздуха, удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции, а также скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюзов | от 0,4 м/с до 20 м/с | ± (0,5 – 1,5 %) м/с |  |
| 33. | Измерение перепада давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах | от 0,01 кПа до 0,16 кПа | класс точности не ниже 1,0 |  |
| 34. | Измерение затухания волоконно-оптических линий связи | от -50 дБм до 5 дБм | ± 0,1 дБм |  |

Примечание:

мм – миллиметр;

см – сантиметр;

м – метр;

г – грамм;

МПа – мегапаскаль;

кгс/см2 - килограмм-сила на квадратный сантиметр;

°С – градус Цельсия;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

% –процент;

В – вольт;

мА – миллиампер;

Ом – ом;

МОм – мегаом;

нОм – наноом;

лк – люкс;

Па – паскаль;

Н – ньютон;

кг – килограмм;

дБ – децибел;

дБм – децибел-милливатт;

емр – единица младшего разряда;

мм2/с – квадратный миллиметр на секунду;

м/с – метр в секунду.

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан