О внесении изменения в раздел 11 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 декабря 2025 года № 129

В соответствии c пунктом 2 статьи 57 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и пунктом 20 приложения № 2 к Регламенту работы Евразийской экономической комиссии, утвержденному Решением Высшего Евразийского экономического совета от 23 декабря 2014 г. № 98, Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Внести в раздел 11 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, изменение согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

| Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии | Б. Сагинтаев |
| --- | --- |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 16 декабря 2025 г. № 129 |
| --- | --- |

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в раздел 11 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

Раздел 11 главы II изложить в следующей редакции:

"Раздел 11. Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также к изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества

1. Общие требования

При всех видах обращения с продукцией (товарами) и изделиями, включенными в пункты 5, 7, 9, 11 и 15 раздела I Единого перечня продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299, имеющими в своем составе источники ионизирующего излучения (далее – ИИИ) или оказывающими влияние на уровни облучения людей, должна обеспечиваться радиационная безопасность населения.

Под радиационной безопасностью населения понимается обеспечение приемлемого уровня защищенности настоящего и будущего поколений людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения в результате выполнения требований ко всем видам продукции, содержащей ИИИ, и условиям ее использования, при которых исключается недопустимый риск вредного влияния ионизирующего излучения на здоровье людей как в настоящем, так и в будущем.

Все виды продукции, содержащей ИИИ и предназначенной для работы с ИИИ или оказывающей влияние на облучение людей, должны удовлетворять требованиям радиационной безопасности, то есть обеспечивать радиационную безопасность населения при соблюдении требований безопасности при обращении с соответствующим видом продукции, содержащихся в руководстве по ее эксплуатации. Поэтому конкретные значения численных показателей допустимого уровня облучения, определенные в требованиях к продукции, могут существенно зависеть от правил обращения с нею.

Все виды продукции, содержащей ИИИ, должны быть безопасными в течение срока службы, установленного для нее в технической документации, укомплектовываться необходимыми приспособлениями и запасными деталями в соответствии с перечнем, содержащимся в паспорте на продукцию.

Все виды продукции, содержащей техногенные ИИИ, должны обеспечивать при соблюдении установленных требований к обращению с ней ограничение годовых доз техногенного облучения всех категорий облучаемых лиц не более установленных пределов, а также выполнение требований, указанных в таблице 1.

Контроль, учет, допуск на рынок продукции, содержащей ИИИ, разрешение на ее эксплуатацию и лицензирование деятельности, связанной с обращением с ИИИ, осуществляются в соответствии с законодательством государств-членов.

|  | Таблица 1 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Продукция, изделия, являющиеся техногенными ИИИ, а также изделия и товары, содержащие техногенные ИИИ | нефиксированное (снимаемое) радиоактивное загрязнение на поверхности материалов и изделий, поступающих для использования в хозяйственной деятельности: |  |
|  | для бета-излучающих радионуклидов | 0,4 Бк/см2 (10 част./(см2мин)) |
|  | для альфа-излучающих радионуклидов | 0,04 Бк/см2 (1част./(см2мин)) |
|  | транспортируются всеми видами транспорта как безопасные в радиационном отношении грузы: содержащие только природные радионуклиды с эффективной удельной активностью не более 10 Бк/г; содержащие радионуклиды с удельной или суммарной активностью в грузе, не превышающей значений, указанных в приложениях № 1 и 2 к настоящему разделу. В случаях, когда мощность дозы* на поверхности груза превышает 1,0 мкЗв/ч, он должен помещаться в тару для продукции производственно-технического назначения, обеспечивающую: |  |
|  | мощность дозы на поверхности тары | не более 2,5 мкЗв/ч |
|  | мощность дозы на поверхности транспортного средства | не более 1,0 мкЗв/ч |

___________

* Здесь и далее под мощностью дозы понимается мощность эквивалентной дозы или мощность амбиентного эквивалента дозы.

2. Продукция, содержащая закрытые радионуклидные источники ионизирующего излучения и радиоактивные вещества, а также транспортные средства, специально предназначенные для транспортировки радиоактивных материалов

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2844, 8709 19, 9022.

Радиационная упаковка – транспортные и промышленные упаковочные комплекты, содержащие радиоактивные материалы. Груз, состоящий из одной или нескольких радиационных упаковок, называется радиационным грузом.

Закрытые радионуклидные ИИИ должны обеспечивать надежную герметизацию содержащихся в них радионуклидов и исключать возможность их выхода за пределы источника в условиях эксплуатации, на которые он рассчитан.

Конструкция изделий, содержащих закрытые радионуклидные ИИИ, должна обеспечивать при соблюдении требований безопасности, содержащихся в руководстве по эксплуатации, годовые эффективные дозы техногенного облучения людей не более установленных пределов для соответствующих категорий облучаемых лиц.

Транспортирование закрытых радионуклидных ИИИ и радиоактивных веществ должно осуществляться в специальных транспортных упаковочных комплектах, обеспечивающих радиационную безопасность персонала и населения как в условиях нормальной транспортировки, так и в случае возможных транспортных аварий.

Мощность дозы излучения на поверхности радиационной упаковки должна соответствовать допустимым уровням излучения с учетом транспортной категории такой упаковки согласно приложению № 3 к настоящему разделу. Радиоактивное загрязнение радиационных упаковок, защитных контейнеров и транспортных средств не должно превышать уровней, приведенных в приложении № 4 к настоящему разделу.

|  | Таблица 2 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Продукция, содержащая закрытые радионуклидные ИИИ и радиоактивные вещества Транспортные средства, специально предназначенные для транспортировки радиоактивных материалов | мощность дозы на расстоянии 1,0 м от поверхности защитного блока источника изделия с закрытым радионуклидным ИИИ, находящимся в положении хранения | 20 мкЗв/ч |
|  | мощность дозы на поверхности транспортного средства, перевозящего радиоактивные материалы | 2,0 мЗв/ч |
|  | мощность дозы на расстоянии 1,0 м от поверхности транспортного средства, перевозящего радиоактивные материалы | 0,1 мЗв/ч |

3. Радиоизотопные приборы

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Конструкция радиоизотопных приборов (далее – РИП) должна предусматривать:

наличие устройств, информирующих о положении ИИИ в блоке (положение "работа" или "хранение");

возможность перекрытия выхода прямого пучка излучения за пределы блока ИИИ и снижения уровней излучения до регламентированных величин при нахождении ИИИ в положении "хранение";

надежную фиксацию ИИИ в положениях "работа" и "хранение", исключающую возможность перевода ИИИ из положения "хранение" в положение "работа" без использования специального ключа, но позволяющую беспрепятственно перевести его из положения "работа" в положение "хранение";

невозможность доступа к ИИИ без использования специального инструмента и без повреждения пломбы изготовителя.

Радиационная защита РИП (блока источника) должна обеспечивать при соблюдении требований безопасности, предусмотренных руководством по эксплуатации РИП, годовые эффективные дозы техногенного облучения людей не более установленных пределов для соответствующих категорий облучаемых лиц. Конструкция радиационной защиты РИП должна быть устойчивой к механическим, химическим, температурным и другим воздействиям.

На наружной поверхности РИП (блока источника) должны быть нанесены знаки радиационной опасности, отчетливо видимые с расстояния не менее 3,0 м.

В технической документации на РИП должна быть указана группа, к которой он относится, в соответствии с таблицей 3.

Не вводится никаких ограничений на использование РИП с радионуклидным источником гамма-излучения с радионуклидом 40К на основе природных материалов, содержащих К (калий).

|  | Таблица 3 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Радиоизотопные приборы (уровнемеры, толщиномеры, плотномеры, счетчики предметов, измерители давления, влагомеры, радиоизотопные извещатели дыма, анализаторы и т. п.) | снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение: для альфа-излучающих радионуклидов для бета-излучающих радионуклидов | 0,04 Бк/см2 (1 част./(см2мин)) 0,4 Бк/см2 (10 част./(см2мин)) |
| РИП, предназначенные для размещения в производственных помещениях без рабочих мест | мощность дозы ионизирующего излучения на расстоянии 1,0 м от блока источника | 20 мкЗв/ч** |
| РИП, предназначенные для размещения в производственных помещениях, имеющих рабочие места | мощность дозы ионизирующего излучения: на расстоянии 1,0 м от блока источника | 3,0 мкЗв/ч ** |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
|  | на расстоянии 0,1 м от блока источника | 100 мкЗв/ч ** |
| РИП 1 группы | активность используемого источника альфа- или бета-излучения мощность дозы на расстоянии 0,1 м от используемого закрытого радионуклидного источника гамма-излучения | не более МЗА 1,0 мкЗв/ч |
| РИП 2 группы | активность используемого источника альфа-, бета- или гамма-излучения | 0,01 ПРО*** |
| РИП 3 группы | активность используемого источника альфа-, бета-, гамма-излучения или нейтронов | ПРО |
| РИП 4 группы | активность используемого источника альфа-, бета-, гамма-излучения или нейтронов | более ПРО |

___________

** Данные требования должны выполняться для всех доступных точек при нахождении ИИИ в положении "хранение" и для всех доступных точек вне зоны прямого пучка излучения при нахождении ИИИ в положении "работа".

*** Критерии потенциальной радиационной опасности (ПРО) радионуклидного ИИИ приведены в приложении № 5 к настоящему разделу.

4. Радиоизотопные дефектоскопы

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Защитные устройства для дефектоскопов с источниками гамма-излучения изготавливаются из тяжелых материалов (обедненного урана, вольфрамовых сплавов, свинца, меди, стали, чугуна и т. п.), для дефектоскопов с нейтронными источниками – из водородосодержащих веществ (полиэтилена, парафина и т. п.). В защитных устройствах для дефектоскопов не допускается наличие внутренних дефектов, снижающих их защитные свойства.

В нерабочем положении ИИИ должны находиться в защитном блоке дефектоскопа.

В конструкции дефектоскопов должны предусматриваться специальные устройства для надежной фиксации ИИИ в положении "хранение", а также устройства, исключающие возможность несанкционированного доступа к ИИИ посторонних лиц.

Конструкция дефектоскопов должна обеспечивать их устойчивость к механическим, температурным и атмосферным воздействиям, возможность дезактивации и радиационную безопасность при пожаре, для чего легкоплавкие материалы заключают в кожухи из тугоплавких материалов, исключающих возможность выплавления материала защиты или смещения ИИИ из положения "хранение".

Конструкция дефектоскопов должна предусматривать специальные устройства для дистанционного перемещения ИИИ в положение "хранение" или закрытия затвора, а также для принудительного выполнения этой операции в случае обесточивания дефектоскопа, застревания ИИИ в ампулопроводе или любой другой аварии.

Дефектоскопы должны оборудоваться системой сигнализации (электрической, механической, цветовой, радиометрической, звуковой), включающейся при переводе ИИИ в рабочее положение. При цветовой системе сигнализации рабочему положению ИИИ соответствует красный цвет, промежуточному положению – желтый, положению "хранение" – зеленый цвет.

Система механической сигнализации должна располагаться на защитном блоке дефектоскопа, система электрической и радиометрической сигнализации – на пульте управления.

Конструкция стационарных дефектоскопов должна обеспечивать возможность автоматической блокировки входной двери в помещение, где размещается дефектоскоп, с механизмом для перемещения ИИИ или поворота затвора дефектоскопа для исключения возможности случайного облучения персонала при открывании входной двери, а также возможность размещения пульта управления дефектоскопом в смежном помещении, обеспечивающем защиту персонала.

На наружную поверхность защитного блока дефектоскопа должны наноситься четкая, устойчивая к внешним воздействиям маркировка с указанием наименования дефектоскопа и заводского номера, радионуклида и допустимой величины активности ИИИ, а также знак радиационной опасности, видимые с расстояния не менее 1,0 м.

Конструкция переносных дефектоскопов должна обеспечивать возможность транспортировки их отдельных узлов вручную из расчета не более 20 кг на одного человека.

В технической документации переносных радиоизотопных дефектоскопов должны быть указаны размеры зоны ограничения доступа и безопасное расстояние для оператора при их нестационарном использовании на открытой местности.

|  | Таблица 4 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Радиоизотопные дефектоскопы | мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1,0 м от радиационной головки в положении "хранение" | 20 мкЗв/ч |
|  | снимаемое радиоактивное загрязнение наружных поверхностей дефектоскопов | 0,4 Бк/см2 (10 бета-частиц/(см2·мин)) |
|  | при нестационарном использовании переносного радионуклидного дефектоскопа на открытой местности: мощность дозы на границе зоны ограничения доступа | 1,0 мкЗв/ч |
|  | мощность дозы на безопасном расстоянии для оператора | 12 мкЗв/ч |

5. Скважинные приборы для радиоактивного каротажа скважин

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Для радиометрических исследований разрезов буровых скважин могут использоваться закрытые радионуклидные ИИИ, удовлетворяющие требованиям безопасности в условиях, при которых проводится каротаж скважин.

Используемая для работы с радионуклидными ИИИ геофизическая аппаратура должна исключать возможность установки в нее и извлечения из нее ИИИ без использования специальных манипуляторов, обеспечивающих возможность размещения ИИИ на безопасном расстоянии от оператора.

Комплект оборудования для радиометрических исследований разрезов буровых скважин должен включать в себя устройства и приспособления для дистанционной работы, которые должны обеспечивать захват и удержание ИИИ при извлечении из защитных устройств, помещение и закрепление его в зондовом устройстве, подсоединение зондового устройства к скважинному прибору, поддержание и направление скважинного прибора в устье скважины, а также выполнение обратных операций. При этом должны выполняться требования безопасности.

Защитные устройства для хранения радионуклидных ИИИ (ниши, колодцы, сейфы, контейнеры и т. п.) должны быть сконструированы таким образом, чтобы обеспечивалась радиационная защита персонала при всех допустимых видах работ и чтобы при закладке или извлечении отдельных ИИИ персонал не подвергался облучению от остальных ИИИ.

6. Рентгеновские дефектоскопы

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Рентгеновские дефектоскопы должны оснащаться надежными системами блокировки и сигнализации, обеспечивающими радиационную безопасность персонала.

На радиационной защите рентгеновских дефектоскопов, состоящей из отдельных съемных защитных блоков, должны быть предусмотрены блокировочные устройства для автоматического отключения высокого напряжения в случае удаления либо неправильной установки любого съемного защитного блока.

На пульте управления рентгеновским дефектоскопом должна быть предусмотрена световая сигнализация, включающаяся при включении высокого напряжения и гаснущая после окончания просвечивания.

Конструкция рентгеновского дефектоскопа должна исключать возможность его включения при неисправности систем блокировки и сигнализации и обеспечивать поступление этой информации на пульт управления.

Для исключения возможности несанкционированного использования рентгеновские дефектоскопы должны оснащаться надежным устройством, исключающим возможность их включения без использования специального ключа или ввода кода.

На поверхность блока излучателя должны наноситься четкая, устойчивая к внешним воздействиям маркировка с указанием наименования дефектоскопа и заводского номера, а также знак радиационной опасности. Блоки рентгеновских дефектоскопов должны пломбироваться изготовителем так, чтобы нельзя было изменить их характеристики, влияющие на безопасность, без нарушения пломбы изготовителя.

В технической документации переносных рентгеновских дефектоскопов должны быть указаны размеры зоны ограничения доступа и безопасное расстояние для оператора при их нестационарном использовании на открытой местности.

|  | Таблица 5 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Рентгеновские дефектоскопы | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1,0 м от фокуса рентгеновского излучателя переносного рентгеновского дефектоскопа, работающего при максимальном анодном напряжении до 150 кВ | 1,0 мЗв/ч |
|  | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1,0 м от фокуса рентгеновского излучателя переносного рентгеновского дефектоскопа, работающего при максимальном анодном напряжении более 150 кВ | 10 мЗв/ч |
|  | При нестационарном использовании переносного рентгеновского дефектоскопа на открытой местности: мощность дозы на границе зоны ограничения доступа мощность дозы на безопасном расстоянии до оператора | 1,0 мкЗв/ч 12 мкЗв/ч |

7. Продукция, содержащая источники низкоэнергетического и неиспользуемого рентгеновского излучения

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Конструкция изделий с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения (далее – НРИ) и источниками неиспользуемого рентгеновского излучения (далее – НИРИ) должна обеспечивать радиационную безопасность персонала.

Установки с источниками НРИ, при любых возможных условиях эксплуатации которых невозможен выход прямого пучка излучения за пределы установки и при этом исключена возможность доступа в зону прямого пучка излучения при работе установки, относятся к 1 группе, остальные установки с источниками НРИ относятся к 2 группе.

Двери защитных камер (шкафов), съемные экраны (кожухи) изделий, в которых размещены источники НРИ или НИРИ, должны быть оборудованы защитными блокировками, отключающими высокое напряжение при открывании дверей или снятии экранов.

Конструкция изделий с источниками НРИ или НИРИ должна предусматривать технические мероприятия, обеспечивающие уменьшение выхода излучения за пределы их корпуса.

|  | Таблица 6 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Установки (аппараты), в состав которых входят источники НИРИ (высоковольтные электронные лампы, электронные микроскопы, катодно-лучевые осциллографы, электронно-лучевые установки для плавления, сварки и других видов электронной обработки металлов) | мощность дозы НИРИ на расстоянии 0,1 м от любой доступной точки поверхности установки, предназначенной для работы в производственных помещениях или на открытой местности | 3,0 мкЗв/ч |
| Рентгеновские приборы и установки с источниками НРИ (установки рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа, рентгенофлуоресцентные | мощность дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности конструкционной защиты установки с НРИ 1 группы | 2,5 мкЗв/ч |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| анализаторы, рентгеновские дифрактометры, рентгеновские микроскопы, микрозонды и микроанализаторы, рентгеновские уровнемеры, плотномеры, толщиномеры) | мощность дозы на рабочем месте оператора установки с НРИ 2 группы | 12 мкЗв/ч |

8. Установки, аппараты и оборудование, содержащие источники ионизирующего излучения и предназначенные для медицинской диагностики или лечения пациентов

8.1. Рентгенодиагностические аппараты

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Безопасность рентгенодиагностических аппаратов обеспечивается технически обоснованными конструктивными решениями и применением средств, предупреждающих об опасности. В конструкции аппаратов должна быть предусмотрена защита от поражения электрическим током, воздействия рентгеновского излучения, высокой температуры, прикосновения к движущимся частям и механической неустойчивости.

Рентгенодиагностические аппараты должны обеспечивать радиационную безопасность персонала и пациентов.

Рентгеновские излучатели рентгенодиагностических аппаратов должны иметь такие защитные устройства, при которых при закрытом выходном окне и при всех условиях, указанных в эксплуатационной документации, мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1,0 м от фокусного пятна в любом направлении не превышала бы 1,0 мЗв/ч.

Рентгенодиагностические аппараты должны иметь на выходе излучателя диафрагму или тубус, ограничивающие размеры рабочего пучка излучения до необходимой величины.

Поворотные столы-штативы стационарных рентгенодиагностических аппаратов с излучателем, расположенным под декой стола-штатива, должны быть снабжены поворотным защитным фартуком для защиты персонала от рассеянного рентгеновского излучения.

Органы управления, расположенные на устройстве для визуального наблюдения рентгеновского изображения, должны размещаться вне используемого пучка излучения или иметь дополнительную защиту, обеспечивающую радиационную безопасность персонала.

Конструкция стационарных рентгенодиагностических аппаратов, кроме маммографических, дентальных, денситометрических и флюорографических, должна предусматривать возможность установки пульта управления отдельно от рентгеновского излучателя в другом помещении.

Конструкция передвижных и переносных рентгенодиагностических аппаратов должна обеспечивать возможность включения и отключения экспозиции с расстояния не менее 2,5 м от фокусного пятна рентгеновского излучателя.

|  | Таблица 7 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Аппараты рентгеновские медицинские диагностические | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1,0 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме | 1,0 мЗв/ч |
|  | возможность включения и отключения экспозиции переносного (передвижного) рентгенодиагностического аппарата | с расстояния не менее 2,5 м |
|  | наличие средств контроля доз пациентов | обязательно |

8.2. Устройства для проведения радионуклидных диагностических исследований пациентов

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022 12 000 0.

Для визуализации распределения по организму пациента введенных радиофармпрепаратов используются гамма-камеры, однофотонные эмиссионные компьютерные томографы или позитронно-эмиссионные томографы.

Чувствительность используемых средств визуализации должна позволять получать полноценную диагностическую информацию при минимальных дозах облучения пациентов.

|  | Таблица 8 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Радиофармпрепараты | мощность дозы гамма-излучения на расстоянии 1,0 м от поверхности упаковки | 0,01 мЗв/ч |
|  | мощность дозы гамма-излучения на поверхности упаковки | 0,5 мЗв/ч |

8.3. Аппараты для лучевой терапии

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Безопасность аппаратов для лучевой терапии обеспечивается технически обоснованными конструктивными решениями и применением средств, предупреждающих об опасности. В конструкции аппаратов должна быть предусмотрена защита от поражения электрическим током, воздействия рентгеновского излучения, высокой температуры, прикосновения к движущимся частям и механической неустойчивости.

Аппараты для лучевой терапии должны быть безопасными в течение срока службы, установленного в технической документации, и обеспечивать радиационную безопасность персонала и пациентов.

Аппараты для лучевой терапии должны быть сконструированы так, чтобы обеспечивалась радиационная защита персонала и пациента при их нормальном использовании, а также при единичных нарушениях.

Управление испусканием пучка излучения должно быть таким, чтобы в случае любого нарушения нормальной работы в системе испускания пучка излучения испускание автоматически прекращалось.

Конструкция аппаратов для лучевой терапии должна предусматривать возможность установки пульта управления отдельно от аппарата в другом помещении, а также наличие систем блокировки и сигнализации.

Включение аппарата для лучевой терапии должно быть возможным только с пульта управления облучением. Прерывание облучения и движений аппарата должно быть возможным в любой момент с пульта управления облучением, а также с внешних блокирующих устройств, установленных вне пульта управления облучением. Автоматическое возобновление облучения после незапланированного прерывания должно быть исключено.

На пульте управления гамма-терапевтическим аппаратом должен быть предусмотрен вывод информации о положении затвора, текущих установках параметров излучения, размерах поля излучения, используемых модификаторах пучка излучения, расстоянии до пациента, ориентации пучка излучения, времени облучения пациента и заданной дозе.

Радиационная головка гамма-терапевтического аппарата должна быть укомплектована 2 (или более) независимыми и автоматически срабатывающими устройствами для перекрытия пучка излучения или возврата ИИИ в положение "хранение" в случае аварийной ситуации. Кроме того, она должна иметь ручные средства на держателе ИИИ или затворе для перевода аппарата в режим "пучок закрыт" в случае аварийной ситуации. При этом оператор должен быть защищен от пучка излучения.

Гамма-терапевтические аппараты для контактного облучения должны быть оснащены системой возврата ИИИ при засорении канала катетера или аппликатора, а также системой запрета выхода ИИИ из защитного блока при неподсоединенных шлангах, интрастатах, катетерах.

Гамма-терапевтические аппараты для контактного облучения должны быть оснащены устройством контроля позиционирования ИИИ.

|  | Таблица 9 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Аппараты рентгеновские медицинские терапевтические | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1,0 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме для аппаратов с анодным напряжением до 150 кВ | 1,0 мЗв/ч |
|  | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 1,0 м от фокуса рентгеновского излучателя при полностью закрытой диафрагме для аппаратов с анодным напряжением более 150 кВ | 10 мЗв/ч |
| Гамма-терапевтические аппараты с закрытыми радионуклидными ИИИ | мощность дозы рентгеновского и гамма-излучения на расстоянии 1,0 м от поверхности защитного блока с ИИИ, находящимся в положении "хранение" | 20 мкЗв/ч |

9. Лучевые досмотровые установки

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

Лучевые досмотровые установки делятся на 3 группы:

рентгеновские установки для досмотра багажа и товаров (далее – РУДБТ), имеющие в своем составе одну или несколько рентгеновских трубок;

инспекционно-досмотровые комплексы (далее – ИДК), имеющие в своем составе один или несколько ускорителей электронов с энергией до 10 МэВ и (или) источники рентгеновского излучения;

установки с радионуклидными или генерирующими источниками нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ (далее – НЛДУ).

РУДБТ подразделяются на 2 типа.

К РУДБТ 1-го типа относятся стационарные и мобильные досмотровые установки с закрытой досмотровой камерой и движущимся объектом контроля, который сканируется одним или несколькими пучками рентгеновского излучения. Досмотровая камера должна быть окружена радиационной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы и исключающей возможность облучения людей прямым пучком излучения.

К РУДБТ 2-го типа относятся стационарные и мобильные досмотровые установки с закрытой досмотровой камерой, в которую помещается объект контроля. Он просвечивается пучком рентгеновского излучения. Досмотровая камера должна быть окружена радиационной защитой, обеспечивающей безопасные условия работы и исключающей возможность облучения людей прямым пучком излучения.

ИДК подразделяются на 2 типа.

К ИДК 1-го типа относятся стационарные и мобильные ИДК с неподвижным ИИИ и движущимся объектом контроля.

К ИДК 2-го типа относятся стационарные и мобильные ИДК с неподвижным объектом контроля и движущимся ИИИ.

Для РУДБТ 2-го типа должны быть предусмотрены блокировки, исключающие возможность подачи анодного напряжения на рентгеновскую трубку при открытой досмотровой камере.

Для РУДБТ 1-го и 2-го типов должны быть предусмотрены блокировки, исключающие возможность подачи анодного напряжения при снятых или неправильно установленных съемных защитных блоках (при наличии). Конструкция блокировок должна исключать возможность их отключения без нарушения пломб изготовителя. При неисправности блокировок возможность включения установки должна быть исключена. Информация о неисправности систем блокировки и сигнализации должна поступать на пульт управления.

Вход и выход из досмотровой камеры РУДБТ 1-го типа при генерации рентгеновского излучения должны перекрываться эластичными защитными шторками или дверцами, ослабляющими рассеянное излучение до допустимой величины. Генерация рентгеновского излучения должна производиться только в период прохождения контролируемым объектом зоны контроля. При остановке движения транспортера, перемещающего объект контроля, генерация излучения должна прекращаться.

В РУДБТ 2-го типа подача объекта контроля в досмотровую камеру и его извлечение должны производиться через специальную защитную дверцу. Она должна иметь блокировку, исключающую возможность генерации рентгеновского излучения при не полностью закрытой дверце.

Мобильные ИДК должны иметь специальные кабины для водителя и оператора, обеспечивающие радиационную безопасность находящегося в них персонала при работе ИДК.

Мобильные ИДК должны иметь световое и звуковое оповещение, подающее сигнал о работе ускорителя, систему видеонаблюдения за зоной ограничения доступа, средства прекращения генерации излучения в аварийных ситуациях.

Мобильные ИДК должны оснащаться блокировками, исключающими возможность включения ускорителя или прекращающими генерацию излучения при:

преждевременной остановке процесса сканирования контролируемого объекта;

превышении контрольных уровней излучения на рабочих местах персонала;

пересечении каким-либо объектом границы зоны ограничения доступа.

Стационарные ИДК должны обеспечивать возможность:

размещения пульта управления в отдельном от досмотрового зала помещении, обеспечивающем радиационную безопасность персонала при работе ИДК;

блокировки открывания дверей и ворот в досмотровый зал с системой включения ускорителя для исключения возможности случайного облучения персонала;

непрерывного контроля радиационной обстановки на рабочих местах персонала при работе ИДК;

непрерывной работы системы видеонаблюдения за досмотровым залом с выводом изображения на рабочее место оператора;

наличия средств выключения генерации излучения в аварийных ситуациях.

Техническая документация на мобильный ИДК должна включать в себя схему (схемы) размещения комплекса, в которой определено положение комплекса при работе и указаны границы зоны ограничения доступа.

В технической документации на мобильную НЛДУ должны указываться размеры зоны ограничения доступа и безопасного расстояния для персонала при работе на открытой местности.

|  | Таблица 10 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| РУДБТ | мощность дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности установки | 2,5 мкЗв/ч |
| ИДК 1-го типа, допускающие сканирование транспортного средства вместе с водителем при его добровольном согласии | эффективная доза, получаемая водителем за время проведения контроля управляемого им транспортного средства | 0,3 мкЗв |
| Мобильные ИДК и стационарные ИДК, стационарная радиационная защита которых не полностью соответствует требованиям безопасности | максимальная доза на границе зоны ограничения доступа за час работы ИДК | 1,0 мкЗв |

10. Рентгеновские сканеры для персонального досмотра человека

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

К рентгеновским сканерам для персонального досмотра человека (далее – РСЧ) относятся специальные установки, предназначенные для персонального досмотра людей методом анализа прошедшего через тело человека или отраженного от него рентгеновского излучения, источником которого является рентгеновская трубка.

РСЧ, для которых доза облучения контролируемого человека превышает 0,3 мкЗв за одно сканирование, должны оснащаться средствами персонального контроля и учета доз облучения всех людей, проходящих сканирование, с возможностью контроля годовых накопленных доз облучения за счет всех сканирований в течение года.

Включение РСЧ должно сопровождаться звуковой и (или) световой сигнализацией о его состоянии (включен, генерируется рентгеновское излучение, выключен).

Устройство пульта управления РСЧ должно исключать возможность его несанкционированного включения посторонними лицами (наличие замкового устройства с ключом, включение после ввода специального пароля).

РСЧ должен иметь блокировки, исключающие возможность включения генерации рентгеновского излучения при снятых или неправильно установленных съемных защитных блоках (при наличии), а также при любой неисправности РСЧ, влияющей на облучение людей. Место размещения блокировок должно быть опломбировано так, чтобы их отключение было невозможно без нарушения пломб изготовителя. Включение РСЧ при неисправности блокировок или систем сигнализации должно быть невозможно. Информация о неисправности должна выдаваться на пульт управления РСЧ.

При остановке сканирования в процессе контроля должно обеспечиваться прекращение генерации рентгеновского излучения.

|  | Таблица 11 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| РСЧ | индивидуальная эффективная доза за сканирование | 0,3 мкЗв |
|  | максимальное значение дозы за 1 час работы РСЧ в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от его внешней поверхности или внешней поверхности дополнительного ограждения, исключающего доступ людей | 1,0 мкЗв |

11. Установки с ускорителями заряженных частиц и нейтронными генераторами

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 9022.

В технической документации на установки с ускорителями электронов промышленного назначения, установки с нейтронными генераторами, установки на базе ускорителей тяжелых заряженных частиц (далее – установки) должна быть приведена рекомендуемая схема размещения установки с указанием толщины радиационной защиты (для стационарных установок) или размеров зоны ограничения доступа и безопасного расстояния для оператора (для мобильных установок).

Конструкция установки должна обеспечивать радиационную безопасность персонала и населения при соблюдении схемы размещения и требований безопасности, приведенных в технической документации на установку.

Конструкция стационарных установок должна предусматривать возможность выноса пульта управления в соседнее помещение, обеспечивающее радиационную безопасность персонала, возможность расположения в помещении, в котором они размещаются (далее – бокс), и на пульте управления установкой кнопок аварийного выключения генерации излучения, возможность подключения технических средств звукового и светового оповещения о работе установки, а также подключения блокировок, позволяющих исключить возможность:

включения установки при неполностью закрытой двери в бокс;

открывания снаружи двери в бокс при работе установки, не препятствуя возможности открывания ее изнутри, при одновременном прекращении генерации ионизирующего излучения;

открывания двери в бокс после прекращения генерации ионизирующего излучения до окончания запретного периода для снижения концентрации озона и мощности дозы активационного гамма-излучения до допустимых уровней.

|  | Таблица 12 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Стационарные установки | мощность дозы рентгеновского излучения на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности блоков с источниками НИРИ, входящих в конструкцию установки | 1,0 мкЗв/ч |
| Мобильные установки | мощность дозы на границе зоны ограничения доступа | 1,0 мкЗв/ч |
|  | мощность дозы на безопасном расстоянии для оператора | 12 мкЗв/ч |

12. Металлолом, металлы и другие материалы, содержащие радионуклиды

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 7204, 7404 00, 7503 00, 7602 00, 7802 00 000 0, 7902 00 000 0, 8002 00 000 0.

Металлолом, не содержащий локальных ИИИ и снимаемого поверхностного радиоактивного загрязнения, превышающего допустимые уровни, приведенные в таблице 13, допускается к обращению без каких-либо ограничений по радиационной безопасности.

Материалы и изделия, удельная активность которых не превышает значений, приведенных в приложении № 6 к настоящему разделу, могут использоваться в хозяйственной деятельности без ограничений по радиационному фактору. Для отдельных радионуклидов неограниченное использование металлов допускается при большей удельной активности, чем активность, приведенная в приложении № 6 к настоящему разделу, значения которой приведены в приложении № 7 к настоящему разделу. Снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение изделий, допускаемых к неограниченному использованию, не должно превышать значений, приведенных в таблице 13.

|  | Таблица 13 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Металлолом и изделия, допускаемые к обращению без ограничений по радиационной безопасности | снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение: |  |
|  | альфа-излучающими радионуклидами | 0,04 Бк/см2 1 альфа-частица/(см2·мин) |
|  | бета-излучающими радионуклидами | 0,4 Бк/см2 10 бета-частиц/(см2·мин) |

13. Материалы и изделия, содержащие природные радионуклиды

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 2505, 2506, 2507 00, 2508, 2510, 2513, 2515, 2516, 2517, 2520, 2523, 2530, 2620, 2621, 3103, 3105, 6801 00 000 0, 6802, 6804, 6805, 6810, 6815, 6901 00 000 0, 6902, 6903, 6904, 6905, 6907.

Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов в строительных материалах и изделиях, облицовочных материалах и изделиях и продукции, содержащей природные радионуклиды, должна соответствовать значениям, приведенным в таблице 14.

Удельная активность природных радионуклидов (Ауд) в минеральных удобрениях и агрохимикатах не должна превышать 1,0 кБк/кг. Допустимое содержание 40K в минеральных удобрениях и агрохимикатах не устанавливается. В азотных удобрениях, производимых путем химического синтеза, содержание природных радионуклидов не нормируется.

|  | Таблица 14 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Продукция (сырье, материалы, изделия), содержащая природные радионуклиды | эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) Аэфф = АRa+1,3АTh+0,09АK, где АRa и АTh – удельные активности 226Rа и 232Тh, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов, АK – удельная активность 40К (Бк/кг): |  |
|  | материалы, при обращении с которыми в коммунальных условиях, в быту и на производстве не требуется ограничений | не более 740 Бк/кг |
|  | материалы с повышенным содержанием природных радионуклидов, при обращении с которыми на производстве | более 740 Бк/кг |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
|  | должен проводиться контроль доз облучения работников. Использование в коммунальных условиях и быту допускается, если при любом допустимом обращении с ними годовая доза облучения населения не превысит 0,1 мЗв |  |
| Минеральные удобрения и агрохимикаты (кроме азотных удобрений, производимых путем химического синтеза) | удельная активность природных радионуклидов (226Ra, 232Th) Ауд =АRa +1,5 АTh , где АRa и АTh – удельные активности 226Ra и 232Th, находящихся в радиоактивном равновесии с остальными членами уранового и ториевого рядов (Бк/кг) | не более 1000 Бк/кг |
| Строительные материалы (щебень, гравий, песок, бутовый и пиленый камень, цементное и кирпичное сырье и т. п.), добываемые на их месторождениях или являющиеся побочным продуктом промышленности, а также отходы промышленного производства, используемые для изготовления строительных материалов (золы, шлаки и т. п.) | эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) в материалах, используемых: |  |
|  | в строящихся, жилых и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс – Аэфф≤ 370 Бк/кг) | не более 370 Бк/кг |
|  | в дорожном строительстве в пределах зон населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс – 370<Аэфф≤ 740 Бк/кг) | не более 740 Бк/кг |
|  | в дорожном строительстве вне населенных пунктов и зон перспективной застройки (III класс – 740<Аэфф≤1500 Бк/кг) | не более 1500 Бк/кг |
|  | использование материалов данного класса решается в каждом случае отдельно (IV класс – 1500<Аэфф≤4000 Бк/кг) | от 1500 до 4000 Бк/кг |
|  | запрещены для использования в строительстве | более 4000 Бк/кг |
| Облицовочные изделия и материалы, используемые для внутренней и внешней облицовки зданийи сооружений, санитарно-технические изделия, посуда, емкости для растений, изделия художественных промыслов, предметы интерьера из керамики, керамогранита, природного и искусственного камня, глины, фаянса и фарфора | эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40K) | не более 740 Бк/кг |

14. Изделия из древесины, содержащие техногенные радионуклиды

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 4410, 4411, 4412, 4413, 9401, 9402, 9403.

|  | Таблица 15 |
| --- | --- |

| Наименование продукции (товара) | Санитарно-эпидемиологические требования (требования радиационной безопасности) |  |
| --- | --- | --- |
|  | показатель | допустимый уровень |
| Плиты древесно-стружечные, плиты с ориентированной стружкой и аналогичные плиты из древесины, плиты древесно-волокнистые, фанера клееная, панели фанерованные и аналогичные материалы из слоистой древесины, древесина прессованная. Мебель на основе древесины | допустимая удельная активность цезия-137 | не более 300 Бк/кг |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к разделу 11 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) |
| --- | --- |

Значения максимальной удельной активности и максимальной активности радионуклидов в транспортируемых материалах и изделиях

| Радионуклид | Максимальная удельная активность радионуклидов в транспортируемых материалах и изделиях, на которые не распространяются правила, Бк/г | Максимальная активность радионуклидов в транспортируемых материалах и изделиях, на которые не распространяются правила, Бк |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ac-225 а | 1 101 | 1 104 |
| Ac-227 а | 1 10-1 | 1 103 |
| Ac-228 | 1 101 | 1 106 |
| Ag-105 | 1 102 | 1 106 |
| Ag-108m а | 1 101 б | 1 106 б |
| Ag-110m а | 1 101 | 1 106 |
| Ag-111 | 1 103 | 1 106 |
| Al-26 | 1 101 | 1 105 |
| Am-241 | 1 100 | 1 104 |
| Am-242m а | 1 100 б | 1 104 б |
| Am-243 а | 1 100 б | 1 103 б |
| Ar-37 | 1 106 | 1 108 |
| Ar-39 | 1 107 | 1 104 |
| Ar-41 | 1 102 | 1 109 |
| As-72 | 1 101 | 1 105 |
| As-73 | 1 103 | 1 107 |
| As-74 | 1 101 | 1 106 |
| As-76 | 1 102 | 1 105 |
| As-77 | 1 103 | 1 106 |
| At-211 а | 1 103 | 1 107 |
| Au-193 | 1 102 | 1 107 |
| Au-194 | 1 101 | 1 106 |
| Au-195 | 1 102 | 1 107 |
| Au-198 | 1 102 | 1 106 |
| Au-199 | 1 102 | 1 106 |
| Ba-131 а | 1 102 | 1 106 |
| Ba-133 | 1 102 | 1 106 |
| Ba-133m | 1 102 | 1 106 |
| Ba-140 а | 1 101 б | 1 105 б |
| Be-7 | 1 103 | 1 107 |
| Be-10 | 1 104 | 1 106 |
| Bi-205 | 1 101 | 1 106 |
| Bi-206 | 1 101 | 1 105 |
| Bi-207 | 1 101 | 1 106 |
| Bi-210 | 1 103 | 1 106 |
| Bi-210m а | 1 101 | 1 105 |
| Bi-212 (а) | 1 101 б | 1 105 б |
| Bk-247 | 1 100 | 1 104 |
| Bk-249 а | 1 103 | 1 106 |
| Br-76 | 1 101 | 1 105 |
| Br-77 | 1 102 | 1 106 |
| Br-82 | 1 101 | 1 106 |
| C-11 | 1 101 | 1 106 |
| C-14 | 1 104 | 1 107 |
| Ca-41 | 1 105 | 1 107 |
| Ca-45 | 1 104 | 1 107 |
| Ca-47 а | 1 101 | 1 106 |
| Cd-109 | 1 104 | 1 106 |
| Cd-113m | 1 103 | 1 106 |
| Cd-115 a | 1 102 | 1 106 |
| Cd-115m | 1 103 | 1 106 |
| Ce-139 | 1 102 | 1 106 |
| Ce-141 | 1 102 | 1 107 |
| Ce-143 | 1 102 | 1 106 |
| Ce-144 а | 1 102 б | 1 105 б |
| Cf-248 | 1 101 | 1 104 |
| Cf-249 | 1 100 | 1 103 |
| Cf-250 | 1 101 | 1 104 |
| Cf-251 | 1 100 | 1 103 |
| Cf-252 | 1 101 | 1 104 |
| Cf-253 а | 1 102 | 1 105 |
| Cf-254 | 1 100 | 1 103 |
| Cl-36 | 1 104 | 1 106 |
| Cl-38 | 1 101 | 1 105 |
| Cm-240 | 1 102 | 1 105 |
| Cm-241 | 1 102 | 1 106 |
| Cm-242 | 1 102 | 1 105 |
| Cm-243 | 1 100 | 1 104 |
| Cm-244 | 1 101 | 1 104 |
| Cm-245 | 1 100 | 1 103 |
| Cm-246 | 1 100 | 1 103 |
| Cm-247 а | 1 100 | 1 104 |
| Cm-248 | 1 100 | 1 103 |
| Co-55 | 1 101 | 1 106 |
| Co-56 | 1 101 | 1 105 |
| Co-57 | 1 102 | 1 106 |
| Co-58 | 1 101 | 1 106 |
| Co-58m | 1 104 | 1 107 |
| Co-60 | 1 101 | 1 105 |
| Cr-51 | 1 103 | 1 107 |
| Cs-129 | 1 102 | 1 105 |
| Cs-131 | 1 103 | 1 106 |
| Cs-132 | 1 101 | 1 105 |
| Cs-134 | 1 101 | 1 104 |
| Cs-134m | 1 103 | 1 105 |
| Cs-135 | 1 104 | 1 107 |
| Cs-136 | 1 101 | 1 105 |
| Cs-137 а | 1 101 б | 1 104 б |
| Cu-64 | 1 102 | 1 106 |
| Cu-67 | 1 102 | 1 106 |
| Dy-159 | 1 103 | 1 107 |
| Dy-165 | 1 103 | 1 106 |
| Dy-166 а | 1 103 | 1 106 |
| Er-169 | 1 104 | 1 107 |
| Er-171 | 1 102 | 1 106 |
| Eu-147 | 1 102 | 1 106 |
| Eu-148 | 1 101 | 1 106 |
| Eu-149 | 1 102 | 1 107 |
| Eu-150 (короткоживущий) | 1 103 | 1 106 |
| Eu-150 (долгоживущий) | 1 101 | 1 106 |
| Eu-152 | 1 101 | 1 106 |
| Eu-152m | 1 102 | 1 106 |
| Eu-154 | 1 101 | 1 106 |
| Eu-155 | 1 102 | 1 107 |
| Eu-156 | 1 101 | 1 106 |
| F-18 | 1 101 | 1 106 |
| Fe-52 а | 1 101 | 1 106 |
| Fe-55 | 1 104 | 1 106 |
| Fe-59 | 1 101 | 1 106 |
| Fe-60 а | 1 102 | 1 105 |
| Ga-67 | 1 102 | 1 106 |
| Ga-68 | 1 101 | 1 105 |
| Ga-72 | 1 101 | 1 105 |
| Gd-146 а | 1 101 | 1 106 |
| Gd-148 | 1 101 | 1 104 |
| Gd-153 | 1 102 | 1 107 |
| Gd-159 | 1 103 | 1 106 |
| Ge-68 а | 1 101 | 1 105 |
| Ge-71 | 1 104 | 1 108 |
| Ge-77 | 1 101 | 1 105 |
| Hf-172 а | 1 101 | 1 106 |
| Hf-175 | 1 102 | 1 106 |
| Hf-181 | 1 101 | 1 106 |
| Hf-182 | 1 102 | 1 106 |
| Hg-194 а | 1 101 | 1 106 |
| Hg-195m а | 1 102 | 1 106 |
| Hg-197 | 1 102 | 1 107 |
| Hg-197m | 1 102 | 1 106 |
| Hg-203 | 1 102 | 1 105 |
| Ho-166 | 1 103 | 1 105 |
| Ho-166m | 1 101 | 1 106 |
| I-123 | 1 102 | 1 107 |
| I-124 | 1 101 | 1 106 |
| I-125 | 1 103 | 1 106 |
| I-126 | 1 102 | 1 106 |
| I-129 | 1 102 | 1 105 |
| I-131 | 1 102 | 1 106 |
| I-132 | 1 101 | 1 105 |
| I-133 | 1 101 | 1 106 |
| I-134 | 1 101 | 1 105 |
| I-135 а | 1 101 | 1 106 |
| In-111 | 1 102 | 1 106 |
| In-113m | 1 102 | 1 106 |
| In-114m а | 1 102 | 1 106 |
| In-115m | 1 102 | 1 106 |
| Ir-189 а | 1 102 | 1 107 |
| Ir-190 | 1 101 | 1 106 |
| Ir-192 | 1 101 | 1 104 |
| Ir-194 | 1 102 | 1 105 |
| K-40 | 1 102 | 1 106 |
| K-42 | 1 102 | 1 106 |
| K-43 | 1 101 | 1 106 |
| Kr-81 | 1 104 | 1 107 |
| Kr-85 | 1 105 | 1 104 |
| Kr-85m | 1 103 | 1 1010 |
| Kr-87 | 1 102 | 1 109 |
| La-137 | 1 103 | 1 107 |
| La-140 | 1 101 | 1 105 |
| Lu-172 | 1 101 | 1 106 |
| Lu-173 | 1 102 | 1 107 |
| Lu-174 | 1 102 | 1 107 |
| Lu-174m | 1 102 | 1 107 |
| Lu-177 | 1 103 | 1 107 |
| Mg-28 а | 1 101 | 1 105 |
| Mn-52 | 1 101 | 1 105 |
| Mn-53 | 1 104 | 1 109 |
| Mn-54 | 1 101 | 1 106 |
| Mn-56 | 1 101 | 1 105 |
| Mo-93 | 1 103 | 1 108 |
| Mo-99 а | 1 102 | 1 106 |
| N-13 | 1 102 | 1 109 |
| Na-22 | 1 101 | 1 106 |
| Na-24 | 1 101 | 1 105 |
| Nb-93m | 1 104 | 1 107 |
| Nb-94 | 1 101 | 1 106 |
| Nb-95 | 1 101 | 1 106 |
| Nb-97 | 1 101 | 1 106 |
| Nd-147 | 1 102 | 1 106 |
| Nd-149 | 1 102 | 1 106 |
| Ni-59 | 1 104 | 1 108 |
| Ni-63 | 1 105 | 1 108 |
| Ni-65 | 1 101 | 1 106 |
| Np-235 | 1 103 | 1 107 |
| Np-236 (короткоживущий) | 1 103 | 1 107 |
| Np-236 (долгоживущий) | 1 102 | 1 105 |
| Np-237 | 1 100 б | 1 103 б |
| Np-239 | 1 102 | 1 107 |
| Os-185 | 1 101 | 1 106 |
| Os-191 | 1 102 | 1 107 |
| Os-191m | 1 103 | 1 107 |
| Os-193 | 1 102 | 1 106 |
| Os-194 а | 1 102 | 1 105 |
| P-32 | 1 103 | 1 105 |
| P-33 | 1 105 | 1 108 |
| Pa-230 а | 1 101 | 1 106 |
| Pa-231 | 1 100 | 1 103 |
| Pa-233 | 1 102 | 1 107 |
| Pb-202 | 1 103 | 1 106 |
| Pb-203 | 1 102 | 1 106 |
| Pb-205 | 1 104 | 1 107 |
| Pb-210 а | 1 101 б | 1 104 б |
| Pb-212 а | 1 101 б | 1 105 б |
| Pd-103 а | 1 103 | 1 108 |
| Pd-107 | 1 105 | 1 108 |
| Pd-109 | 1 103 | 1 106 |
| Pm-143 | 1 102 | 1 106 |
| Pm-144 | 1 101 | 1 106 |
| Pm-145 | 1 103 | 1 107 |
| Pm-147 | 1 104 | 1 107 |
| Pm-148m а | 1 101 | 1 106 |
| Pm-149 | 1 103 | 1 106 |
| Pm-151 | 1 102 | 1 106 |
| Po-210 | 1 101 | 1 104 |
| Pr-142 | 1 102 | 1 105 |
| Pr-143 | 1 104 | 1 106 |
| Pt-188 а | 1 101 | 1 106 |
| Pt-191 | 1 102 | 1 106 |
| Pt-193 | 1 104 | 1 107 |
| Pt-193m | 1 103 | 1 107 |
| Pt-195m | 1 102 | 1 106 |
| Pt-197 | 1 103 | 1 106 |
| Pt-197m | 1 102 | 1 106 |
| Pu-236 | 1 101 | 1 104 |
| Pu-237 | 1 103 | 1 107 |
| Pu-238 | 1 100 | 1 104 |
| Pu-239 | 1 100 | 1 104 |
| Pu-240 | 1 100 | 1 103 |
| Pu-241 а | 1 102 | 1 105 |
| Pu-242 | 1 100 | 1 104 |
| Pu-244 а | 1 100 | 1 104 |
| Ra-223 а | 1 102 б | 1 105 б |
| Ra-224 а | 1 101 б | 1 105 б |
| Ra-225 а | 1 102 | 1 105 |
| Ra-226 а | 1 101 б | 1 104 б |
| Ra-228 а | 1 101 б | 1 105 б |
| Rb-81 | 1 101 | 1 106 |
| Rb-83 а | 1 102 | 1 106 |
| Rb-84 | 1 101 | 1 106 |
| Rb-86 | 1 102 | 1 105 |
| Rb-87 | 1 104 | 1 107 |
| Rb (природный) | 1 104 | 1 107 |
| Re-184 | 1 101 | 1 106 |
| Re-184m | 1 102 | 1 106 |
| Re-186 | 1 103 | 1 106 |
| Re-187 | 1 106 | 1 109 |
| Re-188 | 1 102 | 1 105 |
| Re-189 а | 1 102 | 1 106 |
| Re (природный) | 1 106 | 1 109 |
| Rh-99 | 1 101 | 1 106 |
| Rh-101 | 1 102 | 1 107 |
| Rh-102 | 1 101 | 1 106 |
| Rh-102 m | 1 102 | 1 106 |
| Rh-103 m | 1 104 | 1 108 |
| Rh-105 | 1 102 | 1 107 |
| Rn-222 а | 1 101 б | 1 108 б |
| Ru-97 | 1 102 | 1 107 |
| Ru-103 а | 1 102 | 1 106 |
| Ru-105 | 1 101 | 1 106 |
| Ru-106 а | 1 102 б | 1 105 б |
| S-35 | 1 105 | 1 108 |
| Sb-122 | 1 102 | 1 104 |
| Sb-124 | 1 101 | 1 106 |
| Sb-125 | 1 102 | 1 106 |
| Sb-126 | 1 101 | 1 105 |
| Sc-44 | 1 101 | 1 105 |
| Sc-46 | 1 101 | 1 106 |
| Sc-47 | 1 102 | 1 106 |
| Sc-48 | 1 101 | 1 105 |
| Se-75 | 1 102 | 1 106 |
| Se-79 | 1 104 | 1 107 |
| Si-31 | 1 103 | 1 106 |
| Si-32 | 1 103 | 1 106 |
| Sm-145 | 1 102 | 1 107 |
| Sm-147 | 1 101 | 1 104 |
| Sm-151 | 1 104 | 1 108 |
| Sm-153 | 1 102 | 1 106 |
| Sn-113 а | 1 103 | 1 107 |
| Sn-117m | 1 102 | 1 106 |
| Sn-119m | 1 103 | 1 107 |
| Sn-121m а | 1 103 | 1 107 |
| Sn-123 | 1 103 | 1 106 |
| Sn-125 | 1 102 | 1 105 |
| Sn-126 а | 1 101 | 1 105 |
| Sr-82 а | 1 101 | 1 105 |
| Sr-85 | 1 102 | 1 106 |
| Sr-85m | 1 102 | 1 107 |
| Sr-87m | 1 102 | 1 106 |
| Sr-89 | 1 103 | 1 106 |
| Sr-90 а | 1 102 б | 1 104 б |
| Sr-91 а | 1 101 | 1 105 |
| Sr-92 а | 1 101 | 1 106 |
| T (H-3) | 1 106 | 1 109 |
| Ta-178 (долгоживущий) | 1 101 | 1 106 |
| Ta-179 | 1 103 | 1 107 |
| Ta-182 | 1 101 | 1 104 |
| Tb-157 | 1 104 | 1 107 |
| Tb-158 | 1 101 | 1 106 |
| Tb-160 | 1 101 | 1 106 |
| Tc-95m а | 1 101 | 1 106 |
| Tc-96 | 1 101 | 1 106 |
| Tc-96m а | 1 103 | 1 107 |
| Tc-97 | 1 103 | 1 108 |
| Tc-97m | 1 103 | 1 107 |
| Tc-98 | 1 101 | 1 106 |
| Tc-99 | 1 104 | 1 107 |
| Tc-99m | 1 102 | 1 107 |
| Te-121 | 1 101 | 1 106 |
| Te-121m | 1 102 | 1 107 |
| Te-123m | 1 102 | 1 107 |
| Te-125m | 1 103 | 1 107 |
| Te-127 | 1 103 | 1 106 |
| Te-127m а | 1 103 | 1 107 |
| Te-129 | 1 102 | 1 106 |
| Te-129m а | 1 103 | 1 106 |
| Te-131m а | 1 101 | 1 106 |
| Te-132 а | 1 102 | 1 107 |
| Th-227 | 1 101 | 1 104 |
| Th-228 а | 1 100 б | 1 104 б |
| Th-229 | 1 100 б | 1 103 б |
| Th-230 | 1 100 | 1 104 |
| Th-231 | 1 103 | 1 107 |
| Th-232 | 1 101 | 1 104 |
| Th-234 а | 1 103 б | 1 105 б |
| Ti-44 а | 1 101 | 1 105 |
| Tl-200 | 1 101 | 1 106 |
| Tl-201 | 1 102 | 1 106 |
| Tl-202 | 1 102 | 1 106 |
| Tl-204 | 1 104 | 1 104 |
| Tm-167 | 1 102 | 1 106 |
| Tm-170 | 1 103 | 1 106 |
| Tm-171 | 1 104 | 1 108 |
| U-230 (быстрое легочное поглощение) а,в | 1 101 б | 1 105 б |
| U-230 (среднее легочное поглощение) а,г | 1 101 | 1 104 |
| U-230 (медленное легочное поглощение) а,д | 1 101 | 1 104 |
| U-232 (быстрое легочное поглощение) в | 1 100 б | 1 103 б |
| U-232 (среднее легочное поглощение) г | 1 101 | 1 104 |
| U-232 (медленное легочное поглощение) д | 1 101 | 1 104 |
| U-233 (быстрое легочное поглощение) в | 1 101 | 1 104 |
| U-233 (среднее легочное поглощение) г | 1 102 | 1 105 |
| U-233 (медленное легочное поглощение) д | 1 101 | 1 105 |
| U-234 (быстрое легочное поглощение) в | 1 101 | 1 104 |
| U-234 (быстрое легочное поглощение) г | 1 102 | 1 105 |
| U-234 (медленное легочное поглощение) д | 1 101 | 1 105 |
| U-235 (все типы легочного поглощения) а, в, г, д | 1 101 б | 1 104 б |
| U-236 (быстрое легочное поглощение) в | 1 101 | 1 104 |
| U-236 (среднее легочное поглощение) г | 1 102 | 1 105 |
| U-236 (медленное легочное поглощение) д | 1 101 | 1 104 |
| U-238 (все типы легочного поглощения) в, г, д | 1 101 б | 1 104 б |
| U (обогащенный до 20% или менее) е | 1 100 | 1 103 |
| U (обедненный) | 1 100 | 1 103 |
| V-48 | 1 101 | 1 105 |
| V-49 | 1 104 | 1 107 |
| W-178 а | 1 101 | 1 106 |
| W-181 | 1 103 | 1 107 |
| W-185 | 1 104 | 1 107 |
| W-187 | 1 102 | 1 106 |
| W-188 а | 1 102 | 1 105 |
| Xe-122 а | 1 102 | 1 109 |
| Xe-123 | 1 102 | 1 109 |
| Xe-127 | 1 103 | 1 105 |
| Xe-131m | 1 104 | 1 104 |
| Xe-133 | 1 103 | 1 104 |
| Xe-135 | 1 103 | 1 1010 |
| Y-87 а | 1 101 | 1 106 |
| Y-88 | 1 101 | 1 106 |
| Y-90 | 1 103 | 1 105 |
| Y-91 | 1 103 | 1 106 |
| Y-91m | 1 102 | 1 106 |
| Y-92 | 1 102 | 1 105 |
| Y-93 | 1 102 | 1 105 |
| Yb-169 | 1 102 | 1 107 |
| Yb-175 | 1 103 | 1 107 |
| Zn-65 | 1 101 | 1 106 |
| Zn-69 | 1 104 | 1 106 |
| Zn-69m а | 1 102 | 1 106 |
| Zr-88 | 1 102 | 1 106 |
| Zr-93 | 1 103 б | 1 107 б |
| Zr-95 а | 1 101 | 1 106 |
| Zr-97 а | 1 101 б | 1 105 б |

___________

а Значения с учетом вклада от дочерних радионуклидов с периодом полураспада менее 10 дней.

б Значения с учетом вклада следующих дочерних радионуклидов:

| Sr-90 | Y-90 |
| --- | --- |
| Zr-93 | Nb-93m |
| Zr-97 | Nb-97 |
| Ru-106 | Rh-106 |
| Cs-137 | Ba-137m |
| Ce-134 | La-134 |
| Ce-144 | Pr-144 |
| Ba-140 | La-140 |
| Bi-212 | Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Pb-210 | Bi-210, Po-210 |
| Pb-212 | Bi-212, TI-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Rn-220 | Po-216 |
| Rn-222 | Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214 |
| Ra-223 | Rn-219, Po-215, Pb-211, Bi-211, Tl-207 |
| Ra-224 | Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Ra-226 | Rn-222, Po-218, Pb-214, Bi-214, Po-214, Pb-210, Bi-210, Po-210 |
| Ra-228 | Ac-228 |
| Th-226 | Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| Th-228 | Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| Th-229 | Ra-225, Ac-225, Fr-221, At-217, Bi-213, Po-213, Pb-209 |
| Th-234 | Pa-234m |
| U-230 | Th-226, Ra-222, Rn-218, Po-214 |
| U-232 | Th-228, Ra-224, Rn-220, Po-216, Pb-212, Bi-212, Tl-208 (0.36), Po-212 (0.64) |
| U-235 | Th-231 |
| U-238 | Th-234, Pa-234m |
| U-240 | Np-240m |
| Np-237 | Pa-233 |
| Am-242m | Am-242 |
| Am-243 | Np-239 |

в Применяются только к соединениям урана, принимающим химическую формулу UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2 как при нормальных, так и при аварийных (в случаях их наступления) условиях транспортировки.

г Применяются только к соединениям урана, принимающим химическую формулу UF3, UF4, UC14, и к шестивалентным соединениям как при нормальных, так и при аварийных (в случаях их наступления) условиях транспортировки.

д Применяются ко всем соединениям урана, кроме отмеченных знаками сносок "в"

и "г".

е Применяются только к необлученному урану.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к разделу 11 главы II Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) |
| --- | --- |

Значения максимальной удельной активности и максимальной суммарной активности материалов с неизвестным радионуклидным составом

| Радионуклид | Максимальная удельная активность радионуклидов в материалах, на которые не распространяются правила, Бк/г | Максимальная суммарная активность радионуклидов в грузах, на которые не распространяются правила, Бк |
| --- | --- | --- |
| Известно, что присутствуют только бета- или гамма-излучатели | 1 101 | 1 104 |
| Известно, что присутствуют альфа-излучатели | 1 10-1 | 1 103 |
| Нет соответствующих данных | 1 10-1 | 1 103 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к разделу 11 главы II Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) |
| --- | --- |

Допустимые уровни излучения от радиационных упаковок различных транспортных категорий

| Транспортная категория упаковки | Максимальное значение мощности дозы излучения в любой точке на поверхности упаковки, мЗв/ч | Максимальное значение мощности дозы излучения в любой точке на расстоянии 1,0 м от поверхности упаковки, мЗв/ч |
| --- | --- | --- |
| I | 0,005 | 0,001 |
| II | 0,5 | 0,01 |
| III | 2,0 | 0,1 |
| IV (III – на условиях исключительного использования) | 10,0 | - |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к разделу 11 главы II Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) |
| --- | --- |

Допустимые уровни радиоактивного загрязнения радиационных упаковок, защитных контейнеров и транспортных средств при транспортировке радиоактивных материалов, част./(см2·мин)

| Объект загрязнения | Виды радиоактивного загрязнения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | снимаемое (нефиксированное) |  |  | неснимаемое (фиксированное) |  |  | суммарное |  |  |
|  | альфа-излучатели низкой токсичности | остальные альфа-излучатели | бета-излучатели | альфа-излучатели низкой токсич-ности* | остальные альфа-излучатели | бета-излучатели | альфа-излучатели низкой токсичности | остальные альфа-излучатели | бета-излучатели |
| Наружная поверхность транспортного средства и транспортного упаковочного комплекта | 10 | 1 | 10 | - | - | 200 | - | - | - |
| Наружная поверхность защитного контейнера и внутренняя поверхность охранной тары** в составе транспортного упаковочного комплекта | 10 | 1 | 100 | - | - | 2000 | - | - | - |

___________

* К альфа-излучателям низкой токсичности относятся природный уран, обедненный уран, природный торий, Ս-235 или Ս-238, ТҺ-232, ТҺ-228 и ТҺ-230, содержащиеся в рудах или в форме физических и химических концентратов, или альфа-излучатели с периодом полураспада менее 10 суток.

** Охранная тара – часть транспортного упаковочного комплекта, в которую помещается защитный контейнер, предохраняющая его от повреждений при нештатных ситуациях (падении, пожаре, затоплении и т. п.).

Прочерк означает, что соответствующая величина не регламентируется.

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к разделу 11 главы II Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) |
| --- | --- |

Критерии потенциальной радиационной опасности (ПРО) радионуклидных источников ионизирующего излучения

| № п/п | Радионуклид |  | ПРО |  | Период полураспада |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТБк (1012 Бк) | Ки |  |
| 1 | Тритий | Н-3 | 2 000 | 5,4104 | 12,3 лет |
| 2 | Бериллий | Ве-7 | 1 | 27 | 53,3 сут |
| 3 |  | Ве-10 | 30 | 810 | 1,6010+6 лет |
| 4 | Углерод | С-11 | 0,06 | 1,6 | 0,34 час |
| 5 |  | С-14 | 50 | 1 400 | 5,7310+3 лет |
| 6 | Азот | N-13 | 0,06 | 1,6 | 0,166 час |
| 7 | Фтор | F-18 | 0,06 | 1,6 | 1,83 час |
| 8 | Натрий | Nа-22 | 0,03 | 0,81 | 2,60 лет |
| 9 |  | Nа-24 | 0,02 | 0,54 | 15,00 час |
| 10 | Магний | Мg-28 | 0,02 | 0,54 | 20,91 час |
| 11 | Алюминий | Аl-26 | 0,03 | 0,81 | 7,1610+5 лет |
| 12 | Кремний | Si-31 | 10 | 270 | 2,62 час |
| 13 |  | Si-32 | 7 | 190 | 4,5010+2 лет |
| 14 | Фосфор | Р-32 | 10 | 270 | 14,3 сут |
| 15 |  | Р-33 | 200 | 5 400 | 25,4 сут |
| 16 | Сера | S-35 | 60 | 1 600 | 87,4 сут |
| 17 | Хлор | Сl-36 | 20 | 540 | 3,0110+5 лет |
| 18 |  | Сl-38 | 0,05 | 1,35 | 0,62 час |
| 19 | Аргон | Аг-37 | неограниченно | неограниченно | 35,02 сут |
| 20 |  | Аг-39 | 300 | 8 100 | 269 лет |
| 21 |  | Аг-41 | 0,05 | 1,35 | 1,827 час |
| 22 | Калий | К-40 | неограниченно | неограниченно | 1,2810+9 лет |
| 23 |  | К-42 | 0,2 | 5,4 | 12,36 час |
| 24 |  | К-43 | 0,07 | 1,9 | 22,6 час |
| 25 | Кальций | Са-41 | неограниченно | неограниченно | 1,4010+5 лет |
| 26 |  | Са-45 | 100 | 2 700 | 163 сут |
| 27 |  | Са-47 | 0,06 | 1,6 | 4,53 сут |
| 28 | Скандий | Sc-44 | 0,03 | 0,8 | 3,93 час |
| 29 |  | Sc-46 | 0,03 | 0,8 | 83,8 сут |
| 30 |  | Sc-47 | 0,07 | 1,9 | 3,35 сут |
| 31 |  | Sc-48 | 0,02 | 0,54 | 1,82 сут |
| 32 | Титан | Ti-44 | 0,03 | 0,81 | 47,3 лет |
| 33 | Ванадий | V-48 | 0,02 | 0,54 | 16,2 сут |
| 34 |  | V-49 | 2 000 | 5,4104 | 330 сут |
| 35 | Хром | Cr-51 | 2 | 54 | 27,7 сут |
| 36 | Марганец | Mn-52 | 0,02 | 0,54 | 5,59 сут |
| 37 |  | Mn-53 | неограниченно | неограниченно | 3,7010+6 лет |
| 38 |  | Mn-54 | 0,08 | 2,2 | 312 сут |
| 39 |  | Mn-56 | 0,04 | 1,1 | 2,58 час |
| 40 | Железо | Fe-52 | 0,02 | 0,54 | 8,28 час |
| 41 |  | Fe-55 | 800 | 2,2104 | 2,70 лет |
| 42 |  | Fe-59 | 0,06 | 1,6 | 44,5 сут |
| 43 |  | Fe-60 | 0,06 | 1,6 | 1,0010+5 лет |
| 44 | Кобальт | Со-55 | 0,03 | 0,8 | 17,54 час |
| 45 |  | Со-56 | 0,02 | 0,54 | 78,7 сут |
| 46 |  | Со-57 | 0,7 | 19 | 271 сут |
| 47 |  | Со-58 | 0,07 | 1,9 | 70,8 сут |
| 48 |  | Со-58m | 0,07 | 1,9 | 9,15 час |
| 49 |  | Со-60 | 0,03 | 0,8 | 5,27 лет |
| 50 | Никель | Ni-59 | 1 000 | 2,7104 | 7,5010+4 лет |
| 51 |  | Ni-63 | 60 | 1 600 | 96,0 лет |
| 52 |  | Ni-65 | 0,1 | 2,7 | 2,52 час |
| 53 | Медь | Сu-64 | 0,3 | 8,1 | 12,7 час |
| 54 |  | Сu-67 | 0,7 | 19 | 2,58 сут |
| 55 | Цинк | Zn- 65 | 0,1 | 2,7 | 244 сут |
| 56 |  | Zn-69 | 30 | 810 | 0,95 час |
| 57 |  | Zn-69m | 0,2 | 5,4 | 13,76 час |
| 58 | Галлий | Ga-67 | 0,5 | 14 | 3,26 сут |
| 59 |  | Ga-68 | 0,07 | 1,9 | 1,13 час |
| 60 |  | Ga-72 | 0,03 | 0,81 | 14,1 час |
| 61 | Германий | Ge-68 | 0,07 | 1,9 | 288 сут |
| 62 |  | Ge-71 | 1 000 | 2,7104 | 11,8 сут |
| 63 |  | Ge-77 | 0,06 | 1,62 | 11,3 час |
| 64 | Мышьяк | As-72 | 0,04 | 1,1 | 1,08 сут |
| 65 |  | As-73 | 40 | 1 100 | 80,3 сут |
| 66 |  | As-74 | 0,09 | 2,4 | 17,8 сут |
| 67 |  | As-76 | 0,2 | 5,4 | 1,10 сут |
| 68 |  | As-77 | 8 | 220 | 1,62 сут |
| 69 | Селен | Se-75 | 0,2 | 5,4 | 120 сут |
| 70 |  | Se-79 | 200 | 5 400 | 6,5010+4 лет |
| 71 | Бром | Br-76 | 0,03 | 0,81 | 16,2 час |
| 72 |  | Br-77 | 0,2 | 5,4 | 2,33 сут |
| 73 |  | Br-82 | 0,03 | 0,81 | 1,47 сут |
| 74 | Криптон | Kr-81 | 30 | 810 | 2,110+5 лет |
| 75 |  | Kr-85 | 30 | 810 | 10,72 лет |
| 76 |  | Kr-85m | 0,5 | 14 | 4,48 час |
| 77 |  | Kr-87 | 0,09 | 2,4 | 1,27 час |
| 78 | Рубидий | Rb-81 | 0,1 | 2,7 | 4,58 час |
| 79 |  | Rb-83 | 0,1 | 2,7 | 86,2 сут |
| 80 |  | Rb-84 | 0,07 | 1,9 | 32,8 сут |
| 81 |  | Rb-86 | 0,7 | 19 | 18,6 сут |
| 82 |  | Rb-87 | неограниченно | неограниченно | 4,710+10 лет |
| 83 | Стронций | Sr-82 | 0,06 | 1,6 | 25,0 сут |
| 84 |  | Sr-85 | 0,1 | 2,7 | 64,8 сут |
| 85 |  | Sr-85m | 0,1 | 2,7 | 1,16 час |
| 86 |  | Sr-87m | 0,2 | 5,4 | 2,80 час |
| 87 |  | Sr-89 | 20 | 540 | 50,5 сут |
| 88 |  | Sr-90 | 1 | 27 | 29,1 лет |
| 89 |  | Sr-91 | 0,06 | 1,6 | 9,50 час |
| 90 |  | Sr-92 | 0,04 | 1,1 | 2,71 час |
| 91 | Иттрий | Y-87 | 0,09 | 2,4 | 3,35 сут |
| 92 |  | Y-88 | 0,03 | 0,81 | 107 сут |
| 93 |  | Y-90 | 5 | 140 | 2,67 сут |
| 94 |  | Y-91 | 8 | 220 | 58,5 сут |
| 95 |  | Y-91m | 0,1 | 2,7 | 0,828 час |
| 96 |  | Y-92 | 0,2 | 5,4 | 3,54 час |
| 97 |  | Y-93 | 0,6 | 16 | 10,1 час |
| 98 | Цирконий | Zr-88 | 0,02 | 0,54 | 83 ,4 сут |
| 99 |  | Zr-93 | неограниченно | неограниченно | 1,5310+6 лет |
| 100 |  | Zr-95 | 0,04 | 1,1 | 64,0 сут |
| 101 |  | Zr-97 | 0,04 | 1,1 | 16,90 час |
| 102 | Ниобий | Nb-93m | 300 | 8 100 | 13,6 лет |
| 103 |  | Nb -94 | 0,04 | 1,1 | 2,0310+4 лет |
| 104 |  | Nb -95 | 0,09 | 2,4 | 35,1 сут |
| 105 |  | Nb -97 | 0,1 | 2,7 | 1,20 час |
| 106 | Молибден | Mo-93 | 300 | 8 100 | 3,50Е+3 лет |
| 107 |  | Mo-99 | 0,3 | 8,1 | 2,75 сут |
| 108 | Технеций | Tc-95m | 0,1 | 2,7 | 61,0 сут |
| 109 |  | Tc-96 | 0,03 | 0,81 | 4,28 сут |
| 110 |  | Tc-96m | 0,3 | 8,1 | 0,858 час |
| 111 |  | Tc-97 | неограниченно | неограниченно | 5,2510+7 лет |
| 112 |  | Тс-97т | 40 | 1 100 | 87,0 сут |
| 113 |  | Тс-98 | 0,05 | 1,4 | 4,2010+6 лет |
| 114 |  | Тс-99 | 30 | 810 | 2,1310+5 лет |
| 115 |  | Тс-99ш | 0,7 | 19 | 6,02 час |
| 116 | Рутений | Ru-97 | 0,3 | 8,1 | 2,90 сут |
| 117 |  | Ru-103 | 0,1 | 2,7 | 39,3 сут |
| 118 |  | Ru-105 | 0,08 | 2,2 | 4,44 час |
| 119 |  | Ru-106 | 0,3 | 8,1 | 1,01 лет |
| 120 | Родий | Rh-99 | 0,1 | 2,7 | 16,0 сут |
| 121 |  | Rh-101 | 0,3 | 8,1 | 3,20 лет |
| 122 |  | Rh-102 | 0,03 | 0,81 | 2,90 лет |
| 123 |  | Rh-102m | 0,1 | 2,7 | 207 сут |
| 124 |  | Rh-103m | 900 | 2,4104 | 0,935 час |
| 125 |  | Rh-105 | 0,9 | 24 | 1,47 сут |
| 126 | Палладий | Pd-103 | 90 | 2 400 | 17,0 сут |
| 127 |  | Pd-107 | неограниченно | неограниченно | 6,5010+6 лет |
| 128 |  | Pd-109 | 20 | 540 | 13,4 час |
| 129 | Серебро | Ag-105 | 0,1 | 2,7 | 41,0 сут |
| 130 |  | Ag-108m | 0,04 | 1,1 | 127 лет |
| 131 |  | Ag-110m | 0,02 | 0,54 | 250 сут |
| 132 |  | Ag-111 | 2 | 54 | 7,45 сут |
| 133 | Кадмий | Cd-109 | 20 | 540 | 1,27 лет |
| 134 |  | Cd-113m | 40 | 1 100 | 13,6 лет |
| 135 |  | Сd-115 | 0,2 | 5,4 | 2,23 сут |
| 136 |  | Cd-115m | 3 | 81 | 44,6 сут |
| 137 | Индий | In-111 | 0,2 | 5,4 | 2,83 сут |
| 138 |  | In-113m | 0,3 | 8,1 | 1,66 час |
| 139 |  | In-114m | 0,8 | 21,6 | 49,5 сут |
| 140 |  | In-115т | 0,4 | 10,8 | 4,49 час |
| 141 | Олово | Sn-113 | 0,3 | 8,1 | 115 сут |
| 142 |  | Sn-117m | 0,5 | 13,5 | 13,6 сут |
| 143 |  | Sn-119m | 70 | 1900 | 293 сут |
| 144 |  | Sn-12lm | 70 | 1900 | 55,0 лет |
| 145 |  | Sn-123 | 7 | 190 | 129 сут |
| 146 |  | Sn-125 | 0,1 | 2,7 | 9,64 сут |
| 147 |  | Sn-126 | 0,03 | 0,81 | 1,0010+5 лет |
| 148 | Сурьма | Sb-122 | 0,1 | 2,7 | 2,70 сут |
| 149 |  | Sb-124 | 0,04 | 1,1 | 60,2 сут |
| 150 |  | Sb-125 | 0,2 | 5,4 | 2,77 лет |
| 151 |  | Sb-126 | 0,02 | 0,54 | 12,4 сут |
| 152 | Теллур | Те-121 | 0,1 | 2,7 | 17,0 сут |
| 153 |  | Te-12lm | 0,1 | 2,7 | 154 сут |
| 154 |  | Te-123m | 0,6 | 16 | 120 сут |
| 155 |  | Те-125m | 10 | 270 | 58,0 сут |
| 156 |  | Те-127 | 10 | 270 | 9,35 час |
| 157 |  | Te-127m | 3 | 81 | 109 сут |
| 158 |  | Те-129 | 1 | 27 | 1,16 час |
| 159 |  | Те-129m | 1 | 27 | 33,6 сут |
| 160 |  | Те-131m | 0,04 | 1,1 | 1,25 сут |
| 161 |  | Те-132 | 0,03 | 0,81 | 3,26 сут |
| 162 | Йод | 1-123 | 0,5 | 14 | 13,2 час |
| 163 |  | 1-124 | 0,06 | 1,6 | 4,18 сут |
| 164 |  | 1-125 | 0,2 | 5,4 | 60,1 сут |
| 165 |  | 1-126 | 0,1 | 2,7 | 13,0 сут |
| 166 |  | 1-129 | неограниченно | неограниченно | 1,5710+7 лет |
| 167 |  | 1-131 | 0,2 | 5,4 | 8,04 сут |
| 168 |  | 1-132 | 0,03 | 0,81 | 2,30 час |
| 169 |  | 1-133 | 0,1 | 2,7 | 20,8 час |
| 170 |  | 1-134 | 0,03 | 0,81 | 0,876 час |
| 171. |  | 1-135 | 0,04 | 1,1 | 6,61 час |
| 172 | Ксенон | Хе-122 | 0,06 | 1,6 | 20,1 час |
| 173 |  | Хе-123 | 0,09 | 2,4 | 2,08 час |
| 174 |  | Хе-127 | 0,3 | 8,1 | 36,41сут |
| 175 |  | Хе-131m | 10 | 270 | 11,9 сут |
| 176 |  | Хе-133 | 3 | 81 | 5,245сут |
| 177 |  | Хе-135 | 0,3 | 8,1 | 9,09 час |
| 178 | Цезий | Сs-129 | 0,3 | 8,1 | 1,34 сут |
| 179 |  | Сs-131 | 20 | 540 | 9,69 сут |
| 180 |  | Сs-132 | 0,1 | 2,7 | 6,48 сут |
| 181 |  | Сs-134 | 0,04 | 1,1 | 2,06 лет |
| 182 |  | Сs-134m | 0,04 | 1,1 | 2,90 час |
| 183 |  | Сs-135 | неограниченно | неограниченно | 2,3010+6 лет |
| 184 |  | Сs-136 | 0,03 | 0,81 | 13,1 сут |
| 185 |  | Cs-137 | 0,1 | 2,7 | 30,0 лет |
| 186 | Барий | Ва-131 | 0,2 | 5,4 | 11,8 сут |
| 187 |  | Ва-133 | 0,2 | 5,4 | 10,7 лет |
| 188 |  | Ва-133m | 0,3 | 8,1 | 1,62 сут |
| 189 |  | Ва-140 | 0,03 | 0,81 | 12,7 сут |
| 190 | Лантан | La-137 | 20 | 540 | 6,0010+4 лет |
| 191 |  | La-140 | 0,03 | 0,81 | 1,68 cут |
| 192 | Церий | Се-139 | 0,6 | 16 | 138 сут |
| 193 |  | Се-141 | 1 | 27 | 32,5 сут |
| 194 |  | Се-143 | 0,3 | 8,1 | 1,38 сут |
| 195 |  | Се-144 | 0,9 | 24 | 284 сут |
| 196 | Празеодим | Рг-142 | 1 | 27 | 19,13 час |
| 197 |  | Рг-143 | 30 | 810 | 13,6 сут |
| 198 | Неодим | Nd-147 | 0,6 | 16 | 11,0 сут |
| 199 |  | Nd-149 | 0,2 | 5,4 | 1,73 час |
| 200 | Прометий | Pm-143 | 0,2 | 5,4 | 2 65 сут |
| 201 |  | Pm-144 | 0,04 | 1,1 | 3 63 сут |
| 202 |  | Pm-145 | 10 | 270 | 17,7 лет |
| 203 |  | Рm-147 | 40 | 1 100 | 2,62 лет |
| 204 |  | Pm-148m | 0,03 | 0,81 | 41,3 сут |
| 205 |  | Рm-149 | 6 | 160 | 2,21 сут |
| 206 |  | Рm-151 | 0,2 | 5,4 | 1,18сут |
| 207 | Самарий | Sm-145 | 4 | 110 | 340 сут |
| 208 |  | Sm-147 | неограниченно | неограниченно | 1,110+11 лет |
| 209 |  | Sm-151 | 50 | 1 400 | 90,0 лет |
| 210 |  | Sm-153 | 2 | 54 | 1,95 сут |
| 211 | Европий | Eu-147 | 0,2 | 5,4 | 24,0 сут |
| 212 |  | Eu-148 | 0,03 | 0,81 | 54,5 сут |
| 213 |  | Eu-149 | 2 | 54 | 93,1 сут |
| 214 |  | Eu-150b | 2 | 54 | 12,62 час |
| 215 |  | Eu-150a | 0,05 | 1,4 | 34,2 лет |
| 216 |  | Eu-152 | 0,06 | 1,6 | 13,3 лет |
| 217 |  | Eu-152m | 0,2 | 5,4 | 9,32 час |
| 218 |  | Eu-154 | 0,06 | 1,6 | 8,80 лет |
| 219 |  | Eu-155 | 2 | 54 | 4,96 лет |
| 220 |  | Eu-156 | 0,05 | 1,4 | 15,2 сут |
| 221 | Гадолиний | Gd-146 | 0,03 | 0,81 | 48,3 сут |
| 222 |  | Gd-148 | 0,4 | 11 | 93,0 лет |
| 223 |  | Gd-153 | 1 | 27 | 242 сут |
| 224 |  | Gd-159 | 2 | 54 | 18,56 час |
| 225 | Тербий | Tb-157 | 100 | 2 700 | 150 лет |
| 226 |  | ТЬ-158 | 0,09 | 2,4 | 150 лет |
| 227 |  | ТЬ-160 | 0,06 | 1,6 | 72,3 сут |
| 228 | Диспрозий | Dy-159 | 6 | 160 | 144 сут |
| 229 |  | Dy-165 | 3 | 81 | 2,33 час |
| 230 |  | Dy-166 | 1 | 27 | 3,40 сут |
| 231 | Гольмий | Но-166 | 2 | 54 | 1,12 сут |
| 232 |  | Но-166m | 0,04 | 1,1 | 1 200 лет |
| 233 | Эрбий | Ег-169 | 200 | 5 400 | 9,30 сут |
| 234 |  | Ег-171 | 0,2 | 5,4 | 7,52 час |
| 235 | Тулий | Тm-167 | 0,6 | 16 | 9,24 сут |
| 236 |  | Тm-170 | 20 | 540 | 129 сут |
| 237 |  | Tm171 | 300 | 8 100 | 1,92 лет |
| 238 | Иттербий | Yb-169 | 0,3 | 8,1 | 32,0 сут |
| 239 |  | Yb-175 | 2 | 54 | 4,19 сут |
| 240 | Лютеций | Lu-172 | 0,04 | 1,1 | 6,70 сут |
| 241 |  | Lu-173 | 0,9 | 24 | 1,37 лет |
| 242 |  | Lu-174 | 0,8 | 22 | 3,31 лет |
| 243 |  | Lu-174m | 0,6 | 16 | 142 сут |
| 244 |  | Lu-177 | 2 | 54 | 6,71 сут |
| 245 | Гафний | Hf-172 | 0,04 | 1,1 | 1,87 лет |
| 246 |  | Hf-175 | 0,2 | 5,4 | 70,0 сут |
| 247 |  | Hf-181 | 0,1 | 2,7 | 42,4 сут |
| 248 |  | Hf-182 | 0,05 | 1,4 | 9,0010+6 лет |
| 249 | Тантал | Та-178а | 0,07 | 1,9 | 2,2 час |
| 250 |  | Та-179 | 6 | 160 | 1,82 лет |
| 251 |  | Та-182 | 0,06 | 1,6 | 115 сут |
| 252 | Вольфрам | W-178 | 0,9 | 24 | 21,7 сут |
| 253 |  | W-181 | 5 | 140 | 121 сут |
| 254 |  | W -185 | 100 | 2 700 | 75,1 сут |
| 255 |  | W -187 | 0,1 | 2,7 | 23,9 час |
| 256 |  | W -188 | 1 | 27 | 69,4 сут |
| 257 | Рений | Re-184 | 0,08 | 2,2 | 38,0 сут |
| 258 |  | Re-184m | 0,07 | 1,9 | 165 сут |
| 259 |  | Re-186 | 4 | 110 | 3,78 сут |
| 260 |  | Re-187 | неограниченно | неограниченно | 5,010+10 лет |
| 261 |  | Re-188 | 1 | 27 | 16,98 час |
| 262 |  | Re-189 | 1 | 27 | 1,01 сут |
| 263 | Осмий | Os-185 | 0,1 | 2,7 | 94,0 сут |
| 264 |  | Os-191 | 2 | 54 | 15,4 сут |
| 265 |  | Os-191m | 1 | 27 | 13,0 час |
| 266 |  | Os-193 | 1 | 27 | 1,25 сут |
| 267 |  | Os-194 | 0,7 | 18,9 | 6,00 лет |
| 268 | Иридий | Ir-189 | 1 | 27 | 13,3 сут |
| 269 |  | Ir-190 | 0,05 | 1,35 | 12,1 сут |
| 270 |  | Ir-192 | 0,08 | 2,16 | 74,0 сут |
| 271 |  | Ir-194 | 0,7 | 19 | 19,15 час |
| 272 | Платина | Рt-88 | 0,04 | 1,1 | 10,2 сут |
| 273 |  | Pt-191 | 0,3 | 8,1 | 2,80 сут |
| 274 |  | Pt-193 | 3 000 | 8,1104 | 50,0 лет |
| 275 |  | Pt-193m | 10 | 270 | 4,33 сут |
| 276 |  | Pt-195m | 2 | 54 | 4,02 сут |
| 277 |  | Pt-197 | 4 | 110 | 18,3 час |
| 278 |  | Pt-197m | 0,9 | 24 | 1,57 час |
| 279 | Золото | Au-193 | 0,6 | 16 | 17,6 час |
| 280 |  | Au-194 | 0,07 | 1,9 | 1,64 сут |
| 281 |  | Au-195 | 2 | 54 | 18,3 сут |
| 282 |  | Au-198 | 0,2 | 5,4 | 2,69 сут |
| 283 |  | Au-199 | 0,9 | 24 | 3 ,14 сут |
| 284 | Ртуть | Hg-194 | 0,07 | 1,9 | 260 лет |
| 285 |  | Hg-195m | 0,2 | 5,4 | 1,73 сут |
| 286 |  | Hg-197 | 2 | 54 | 2,67 сут |
| 287 |  | Hg-197m | 0,7 | 19 | 23,8 час |
| 288 |  | Hg-203 | 0,3 | 8,1 | 46,6 сут |
| 289 | Таллий | Tl-200 | 0,05 | 1,4 | 1,09 сут |
| 290 |  | Tl-201 | 1 | 27 | 3,04 сут |
| 291 |  | Tl-202 | 0,2 | 5,4 | 12,2 сут |
| 292 |  | Tl-204 | 20 | 540 | 3,78 лет |
| 293 | Свинец | Pb-201 | 0,09 | 2,4 | 9,40 час |
| 294 |  | Pb-202 | 0,2 | 5,4 | 3,0010+5 лет |
| 295 |  | РЬ-203 | 0,2 | 5,4 | 2,17 сут |
| 296 |  | РЬ-205 | неограниченно | неограниченно | 1,4310+7 лет |
| 297 |  | РЬ-210 | 0,3 | 8,1 | 22,3 лет |
| 298 |  | РЬ-212 | 0,05 | 1,4 | 10,64 час |
| 299 | Висмут | Bi-205 | 0,04 | 1,1 | 15,3 сут |
| 300 |  | Bi-206 | 0,02 | 0,54 | 6,24 сут |
| 301 |  | Bi-207 | 0,05 | 1,4 | 38,0 лет |
| 302 |  | Bi-210 | 8 | 220 | 5,01 сут |
| 303 |  | Bi-210m | 0,3 | 8,1 | 3,0010+6 лет |
| 304 |  | Bi-212 | 0,05 | 1,4 | 1,01 час |
| 305 | Полоний | Po-210 | 0,06 | 1,6 | 138 сут |
| 306 | Астат | At-211 | 0,5 | 14 | 7,21 час |
| 307 | Радон | Rn-222 | 0,04 | 1,1 | 3,82сут |
| 308 | Радий | Ra-223 | 0,1 | 2,7 | 11,4 сут |
| 309 |  | Ra-224 | 0,05 | 1,4 | 3,66 сут |
| 310 |  | Ra-225 | 0,1 | 2,7 | 14,8 сут |
| 311 |  | Ra-22 6 | 0,04 | 1,1 | 1 600 лет |
| 312 |  | Ra-228 | 0,03 | 0,81 | 5,75 лет |
| 313 | Актиний | Ac-225 | 0,09 | 2,4 | 10,0 сут |
| 314 |  | Ac-227 | 0,04 | 1,1 | 21,8 лет |
| 315 |  | Ac-228 | 0,03 | 0,81 | 6,13 час |
| 316 | Торий | Th-227 | 0,08 | 2,2 | 18,7 сут |
| 317 |  | Th-228 | 0,04 | 1,1 | 1,91 лет |
| 318 |  | Th -229 | 0,01 | 0,27 | 7 340 лет |
| 319 |  | Th -230 | 0,07 | 1,9 | 7,7010+4 лет |
| 320 |  | Th-231 | 10 | 270 | 1,06 сут |
| 321 |  | Th -232 | неограниченно |  | 1,410+10 лет |
| 322 |  | Th -234 | 2 | 54 | 24,1 сут |
| 323 | Протактиний | Ра-230 | 0,1 | 2,7 | 17,4 сут |
| 324 |  | Ра-231 | 0,06 | 1,6 | 3,2710+4 лет |
| 325 |  | Ра-233 | 0,4 | 11 | 27,0 сут |
| 326 | Уран | U-230 | 0,04 | 1,1 | 20,8 сут |
| 327 |  | U-232 | 0,06 | 1,6 | 72,0 лет |
| 328 |  | U-233 | 0,07 | 1,9 | 1,5810+5 лет |
| 329 |  | U-234 | 0,1 | 2,7 | 2,4410+5 лет |
| 330 |  | U-235 | 8,010-5 | 0,0022 | 7,0410+8 лет |
| 331 |  | U-236 | 0,2 | 5,4 | 2,3410+7 лет |
| 332 |  | U-238 | неограниченно | неограниченно | 4,4710+9 лет |
| 333 |  | U природный | неограниченно | неограниченно |  |
| 334 |  | U обедненный | неограниченно | неограниченно |  |
| 335 |  | U (10-20%) | 8,010-4 | 0,022 |  |
| 336 |  | U (> 20%) | 8,010-5 | 0,0022 |  |
| 337 | Нептуний | Np -235 | 100 | 2 700 | 1,08 лет |
| 338 |  | Np-236b | 0,007 | 0,19 | 1,1510+5 лет |
| 339 |  | Np-236a | 0,8 | 22 | 22,5 час |
| 340 |  | Np-237 | 0,07 | 1,9 | 2,1410+6 лет |
| 341 |  | Np-239 | 0,5 | 14 | 2,36 сут |
| 342 | Плутоний | Pu-236 | 0,1 | 2,7 | 2,85 лет |
| 343 |  | Pu-237 | 2 | 54 | 45,3 сут |
| 344 |  | Pu-238 | 0,06 | 1,6 | 87,7 лет |
| 345 |  | Pu-239 | 0,06 | 1,6 | 2,4110+4 лет |
| 346 |  | Pu-239/Be-9 | 0,06 | 1,6 | 2,4110+4 лет |
| 347 |  | Pu-240 | 0,06 | 1,6 | 6 540 лет |
| 348 |  | Pu-241 | 3 | 81 | 14,4 лет |
| 349 |  | Pu-242 | 0,07 | 1,9 | 3,7610+5лет |
| 350 |  | Pu-244 | 3,010-4 | 0,0081 | 8,2 610+7 лет |
| 351 | Америций | Am-241 | 0,06 | 1,6 | 432 лет |
| 352 |  | Am-241/Be-9 | 0,06 | 1,6 | 432 лет |
| 353 |  | Am-242m | 0,3 | 8,1 | 152 лет |
| 354 |  | Am-243 | 0,2 | 5,4 | 7 380 лет |
| 355 |  | Am-244 | 0,09 | 2,4 | 10,1 час |
| 356 | Кюрий | Cm-240 | 0,3 | 8,1 | 27,0 сут |
| 357 |  | Cm-241 | 0,1 | 2,7 | 32,8 сут |
| 358 |  | Cm-242 | 0,04 | 1,1 | 163 сут |
| 359 |  | Cm-243 | 0,2 | 5,4 | 28,5 лет |
| 360 |  | Cm-244 | 0,05 | 1,4 | 18,1 лет |
| 361 |  | Cm-245 | 0,09 | 2,4 | 8 500 лет |
| 362 |  | Cm-246 | 0,2 | 5,4 | 4 730 лет |
| 363 |  | Cm-247 | 0,001 | 0,027 | 1,5610+7 лет |
| 364 |  | Cm-248 | 0,005 | 0,14 | 3,3910+5 лет |
| 365 | Берклий | Bk-247 | 0,08 | 2,2 | 1 380 лет |
| 366 |  | Bk-249 | 10 | 270 | 320 сут |
| 367 | Калифорний | Cf-248 | 0,1 | 2,7 | 334 сут |
| 368 |  | Cf-249 | 0,1 | 2,7 | 3,50Е+2 лет |
| 369 |  | Cf-250 | 0,1 | 2,7 | 13,1 лет |
| 370 |  | Cf-251 | 0,1 | 2,7 | 898 лет |
| 371 |  | Cf-252 | 0,02 | 0,54 | 2,64 лет |
| 372 |  | Cf-253 | 0,4 | 11 | 17,8 сут |
| 373 |  | Cf-254 | 3,010-4 | 0,0081 | 60,5 сут |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 к разделу 11 главы II Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) |
| --- | --- |

Удельная активность техногенных радионуклидов, при которой допускается неограниченное использование материалов и изделий

| Радионуклид | Удельная активность, Бк/г | Радионуклид | Удельная активность, Бк/г | Радионуклид | Удельная активность, Бк/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-3 | 100 | Cu-64 | 100 | Tc-99 | 1 |
| Be-7 | 10 | Zn-65 | 0,1 | Tc-99m | 100 |
| C-14 | 1 | Zn-69 | 1000 | Ru-97 | 10 |
| F-18 | 10 | Zn-69m | 10 | Ru-103 | 1 |
| Na-22 | 0,1 | Ga-72 | 10 | Ru-105 | 10 |
| Si-31 | 1000 | Ge-71 | 10 000 | Ru-106 | 0,1 |
| P-32 | 1000 | As-73 | 1000 | Rh-103m | 10 000 |
| P-33 | 1000 | As-74 | 10 | Rh-105 | 100 |
| S-35 | 100 | As-76 | 10 | Pd-103 | 1000 |
| Cl-36 | 1 | As-77 | 1000 | Pd-109 | 100 |
| Cl-38 | 10 | Se-75 | 1 | Ag-105 | 1 |
| K-42 | 100 | Br-82 | 1 | Ag-110m | 0,1 |
| K-43 | 10 | Rb-86 | 100 | Ag-111 | 100 |
| Ca-45 | 100 | Sr-85 | 1 | Cd-109 | 1 |
| Ca-47 | 10 | Sr-85m | 100 | Cd-115 | 10 |
| Sc-46 | 0,1 | Sr-87m | 100 | Cd-115m | 100 |
| Sc-47 | 100 | Sr-89 | 1000 | In-111 | 10 |
| Sc-48 | 1 | Sr-90 | 1 | In-113m | 100 |
| V-48 | 1 | Sr-91 | 10 | In-114m | 10 |
| Cr-51 | 100 | Sr-92 | 10 | In-115m | 100 |
| Mn-51 | 10 | Y-90 | 1000 | Sn-113 | 1 |
| Mn-52 | 1 | Y-91 | 100 | Sn-125 | 10 |
| Mn-52m | 10 | Y-91m | 100 | Sb-122 | 10 |
| Mn-53 | 100 | Y-92 | 100 | Sb-124 | 1 |
| Mn-54 | 0,1 | Y-93 | 100 | Sb-125 | 0,1 |
| Mn-56 | 10 | Zr-93 | 10 | Te-123m | 1 |
| Fe-52 | 10 | Zr-95 | 1 | Te-125m | 1000 |
| Fe-55 | 1000 | Zr-97 | 10 | Te-127 | 1000 |
| Fe-59 | 1 | Nb-93m | 10 | Te-127m | 10 |
| Co-55 | 10 | Nb-94 | 0,1 | Te-129 | 100 |
| Co-56 | 0,1 | Nb-95 | 1 | Te-129m | 10 |
| Co-57 | 1 | Nb-97 | 10 | Te-131 | 100 |
| Co-58 | 1 | Nb-98 | 10 | Te-131m | 10 |
| Co-58m | 10 000 | Mo-90 | 10 | Te-132 | 1 |
| Co-60 | 0,1 | Mo-93 | 10 | Te-133 | 10 |
| Co-60m | 1000 | Mo-99 | 10 | Te-133m | 10 |
| Co-61 | 100 | Mo-101 | 10 | Te-134 | 10 |
| Co-62m | 10 | Tc-96 | 1 | I-123 | 100 |
| Ni-59 | 100 | Tc-96m | 1000 | I-125 | 100 |
| Ni-63 | 100 | Tc-97 | 10 | I-126 | 10 |
| Ni-65 | 10 | Tc-97m | 100 | I-129 | 0,01 |
| I-130 | 10 | Lu-177 | 100 | U-236 | 10 |
| I-131 | 10 | Hf-181 | 1 | U-237 | 100 |
| I-132 | 10 | Ta-182 | 0,1 | U-239 | 100 |
| I-133 | 10 | W-181 | 10 | U-240 | 100 |
| I-134 | 10 | W-185 | 1000 | Np-237 | 1 |
| I-135 | 10 | W-187 | 10 | Np-239 | 100 |
| Cs-129 | 10 | Re-186 | 1000 | Np-240 | 10 |
| Cs-131 | 1000 | Re-188 | 100 | Pu-234 | 100 |
| Cs-132 | 10 | Os-185 | 1 | Pu-235 | 100 |
| Cs-134 | 0,1 | Os-191 | 100 | Pu-236 | 1 |
| Cs-135 | 100 | Os-191m | 1000 | Pu-237 | 100 |
| Cs-136 | 1 | Os-193 | 100 | Pu-238 | 0,1 |
| Cs-137 | 0,1 | Ir-190 | 1 | Pu-239 | 0,1 |
| Cs-138 | 10 | Ir-192 | 1 | Pu-240 | 0,1 |
| Ba-131 | 10 | Ir-194 | 100 | Pu-241 | 10 |
| Ba-140 | 1 | Pt-191 | 10 | Pu-242 | 0,1 |
| La-140 | 1 | Pt-193m | 1000 | Pu-243 | 1000 |
| Ce-139 | 1 | Pt-197 | 1000 | Pu-244 | 0,1 |
| Ce-141 | 100 | Au-198 | 10 | Am-241 | 0,1 |
| Ce-143 | 10 | Au-199 | 100 | Am-242 | 1000 |
| Ce-144 | 10 | Hg-197 | 100 | Am-242m | 0,1 |
| Pr-142 | 100 | Hg-197m | 100 | Am-243 | 0,1 |
| Pr-143 | 1000 | Hg-203 | 10 | Cm-242 | 10 |
| Nd-147 | 100 | Tl-200 | 10 | Cm-243 | 1 |
| Nd-149 | 100 | Tl-201 | 100 | Cm-244 | 1 |
| Pm-147 | 1000 | Tl-202 | 10 | Cm-245 | 0,1 |
| Pm-149 | 1000 | Tl-204 | 1 | Cm-246 | 0,1 |
| Sm-151 | 1000 | Pb-203 | 10 | Cm-247 | 0,1 |
| Sm-153 | 100 | Bi-206 | 1 | Cm-248 | 0,1 |
| Eu-152 | 0,1 | Bi-207 | 0,1 | Bk-249 | 100 |
| Eu-152m | 100 | Po-203 | 10 | Cf-246 | 1000 |
| Eu-154 | 0,1 | Po-205 | 10 | Cf-248 | 1 |
| Eu-155 | 1 | Po-207 | 10 | Cf-249 | 0,1 |
| Gd-153 | 10 | At-211 | 1000 | Cf-250 | 1 |
| Gd-159 | 100 | Ra-225 | 10 | Cf-251 | 0,1 |
| Tb-160 | 1 | Ra-227 | 100 | Cf-252 | 1 |
| Dy-165 | 1000 | Th-226 | 1000 | Cf-253 | 100 |
| Dy-166 | 100 | Th-229 | 0,1 | Cf-254 | 1 |
| Ho-166 | 100 | Pa-230 | 10 | Es-253 | 100 |
| Er-169 | 1000 | Pa-233 | 10 | Es-254 | 0,1 |
| Er-171 | 100 | U-230 | 10 | Es-254m | 10 |
| Tm-170 | 100 | U-231 | 100 | Fm-254 | 10 000 |
| Tm-171 | 1000 | U-232 | 0,1 | Fm-255 | 100 |
| Yb-175 | 100 | U-233 | 1 |  |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к разделу 11 главы II Единых санитарно- эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю) |
| --- | --- |

Допустимая удельная активность радионуклидов для неограниченного использования металлов и изделий на их основе

| Радионуклиды | Период полураспада | Допустимая удельная активность отдельного i-го радионуклида ДУАi, кБк/кг |
| --- | --- | --- |
| 54Mn | 312 сут | 1,0 |
| 60Co | 5,3 год | 0,3 |
| 65Zn | 244 сут | 1,0 |
| 94Nb | 2,0 x 104 год | 0,4 |
| 106Ru + 106mRh | 368 сут | 4,0 |
| 110mAg | 250 сут | 0,3 |
| 125Sb + 125mTe | 2,8 год | 1,6 |
| 134Cs | 2,1 год | 0,5 |
| 137Cs + 137mBa | 30,2 год | 1,0 |
| 152Eu | 13,3 год | 0,5 |
| 154Eu | 8,8 год | 0,5 |
| 90Sr + 90Y | 29,1 год | 10,0 |
| 226Ra | 11,6 x 103 лет | 0,4 |
| 232Th | 1 x 1010 лет | 0,3 |
| U-природный |  | 0,3 |
| 233U * | 1,58 + 05 лет | 4,0 |
| 234U * | 2,44 + 05 лет | 4,0 |
| 235U * | 7,04 + 08 лет | 1,0 |
| 238U * | 4,47 + 09 лет | 4,0 |

___________

* Данные для этих радионуклидов урана приведены для условия равновесия

с дочерними радионуклидами:

для 238U с 234Th и 234mPa;

для 235U с 231Th;

для природного урана с 234Th, 234mPa, 234U, 230Th, 226Ra, 222Rn, 218Po, 214Pb, 214Bi, 214Po, 210Pb, 210Bi, 214Po.

При наличии в металле (изделии на его основе) смеси техногенных радионуклидов неограниченное использование его возможно при выполнении следующего соотношения:

,

где:

N – число техногенных радионуклидов в металле (изделии);

Аi – удельная активность i-го радионуклида в металле (изделии) в кБк/кг;

ДУАi – значение допустимой удельной активности i-го техногенного радионуклида в металле (изделии), приведенное в таблице, в кБк/к.".

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан