О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 87 "Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"

Утративший силу

Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 года № 40. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2015 года № 754

Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 08.09.2015 № 754 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 января 2012 года № 87 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 25, ст. 347) следующее изменение: 


      в Санитарных правилах «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», утвержденных указанным постановлением:


      таблицу 1 приложения 7 к указанным Санитарным правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 


      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Премьер-Министр

      Республики Казахстан                       С. Ахметов

Приложение                 

к постановлению Правительства       

Республики Казахстан            

от 25 января 2013 года № 40

Приложение 7               

к Санитарным правилам          

«Санитарно-эпидемиологические      

требования к объектам здравоохранения»

Допустимые уровни бактериальной обсемененности воздушной среды

помещений в зависимости от их функционального назначения и

класса чистоты объектов здравоохранения

Таблица 1

| № | Класс чистоты | Наименование помещений | Санитарно-микробиологические показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общее количество микроорганизмов в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3) |  | количество колоний Staphy lococcus aureus в 1 м3 воздуха (КОЕ/ м3) |  | количество плесневых и дрожжевых грибов в 1 дм3 воздуха |  |
|  |  |  | до начала работы | во время работы | до начала работы | во время работы | до начала работы | во время работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Особо чистые (А) | Операционные, родильные залы, диализные залы, асептические боксы для гематологических, ожоговых пациентов, палаты для недоношенных детей, асептический блок аптек, стерилизационная (чистая половина), боксы бактериологических лабораторий | не более 200 | не более 500 | не должно быть | не должно быть | не должно быть | не должно быть |
| 2 | Чистые (Б) | Процедурные, перевязочные, предоперационные, палаты и залы реанимации, детские палаты, комнаты сбора и пастеризации грудного молока, ассистентские и фасовочные аптек, помещения бактериологических и клинических лабораторий, предназначенные для проведения исследований, кабинеты хирургического и стоматологического приема | не более 500 | не более 750 | не должно быть | не должно быть | не должно быть | не должно быть |
| 3 | Условно чистые (В) | Палаты хирургических отделений, коридоры, примыкающие к операционным, родильным залам, смотровые, боксы и палаты инфекционных отделений, ординаторские, материальные, кладовые чистого белья | не более 750 | не более 1000 | не должно быть | не более 2 | не должно быть | не должно быть |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан