Об утверждении Правил классификации безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения в Республике Казахстан

Утративший силу

Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 мая 2007 года N 330. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июля 2007 года N 4777. Утратил силу приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года N 764

Сноска. Утратил силу приказом Министра здравоохранения РК от 24.11.2009 N 764 (порядок введения в действие см. п. 6).

В целях реализации пункта 2 статьи 32-3 Закона Республики Казахстан от 13 января 2004 года "О лекарственных средствах", ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить прилагаемые Правила классификации безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения в Республике Казахстан.

2. Комитету фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Машкеев Б.А.) обеспечить в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

3. Департаменту организационно-правового обеспечения Министерства здравоохранения Республики Казахстан (Мухамеджанов Ж.М.) обеспечить официальное опубликование настоящего приказа в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

5. Настоящий приказ вводится в действие со дня его официального опубликования.

И.о. Министра

Утверждены приказом        

Министра здравоохранения     

Республики Казахстан       

от 25 мая 2007 года N 330

Правила 

классификации безопасности медицинской техники и изделий 

медицинского назначения в Республике Казахстан

1. Общие положения

1. Настоящие Правила классификации безопасности медицинской техники и изделий медицинского назначения в Республике Казахстан (далее - Правила) устанавливают порядок классификации медицинской техники и изделий медицинского назначения (далее - МТ и ИМН) в зависимости от степени потенциального риска их применения в медицинских целях.

2. Правила применяются при определении производителем, его доверенным лицом (далее - заявитель) принадлежности заявленной МТ и ИМН к классу безопасности при проведении государственной регистрации МТ и ИМН.

3. Правила распространяются на МТ и ИМН отечественного и зарубежного производства, предназначенные для применения в медицинских целях на территории Республики Казахстан.

4. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) класс безопасности МТ и ИМН - совокупность медицинской техники и изделий медицинского назначения, включенных в определенный класс в зависимости от степени потенциального риска, нанесения вреда здоровью пациентов, персонала, эксплуатирующего изделия, и иных лиц;

2) вред - нанесение ущерба пациенту, персоналу, оборудованию или окружающей среде при применении МТ и ИМН;

3) риск применения МТ и ИМН - вероятная частота возникновения опасности или вероятное усиление степени тяжести состояния здоровья пациентов, персонала, эксплуатирующего изделия, и иных лиц от причиненного вреда;

4) МТ и ИМН для кратковременного применения - МТ и ИМН, предназначенные для непрерывного применения в течение времени не более 60 минут, в соответствии с руководством по эксплуатации МТ или инструкцией по применению ИМН;

5) МТ и ИМН для временного применения - МТ и ИМН, предназначенные для непрерывного применения на срок не более 30 суток, в соответствии с руководством по эксплуатации МТ или инструкцией по применению ИМН;

6) МТ и ИМН для длительного применения - МТ и ИМН, предназначенные для непрерывного применения на срок более 30 суток, в соответствии с руководством по эксплуатации МТ или инструкцией по применению ИМН;

7) инвазивные МТ и ИМН - МТ и ИМН, предназначенные для полного или частичного введения в тело через его поверхность, либо анатомические полости в теле, либо посредством хирургического вмешательства, либо в связи с ним;

8) неинвазивные МТ и ИМН - МТ и ИМН, не предназначенные для полного или частичного введения в тело через его поверхность, либо анатомические полости в теле, либо при хирургических вмешательствах;

9) анатомическая полость - естественная полость в теле или постоянная полость, созданная оперативным путем;

10) хирургические инвазивные МТ и ИМН - инвазивные МТ и ИМН, полностью или частично вводимые в тело через его поверхность или через анатомические полости в теле путем хирургического вмешательства или в связи с ним;

11) имплантируемые МТ и ИМН - инвазивные МТ и ИМН, предназначенные для частичной или полной замены органа или тканей и (или) для частичного или полного восстановления физиологических функций организма;

12) хирургический инструмент - ИМН, предназначенное для хирургического вмешательства: резания, сверления, пиления, царапанья, скобления, скрепления, раздвигания, скалывания, прокалывания и т.п.;

13) активные МТ и ИМН - МТ и ИМН, генерирующие энергию какого-либо вида или приводящие в действие инструменты для воздействия в целом или избирательно на определенную функциональную систему, орган или ткани человека;

14) активные терапевтические МТ и ИМН - активные МТ и ИМН, предназначенные для сохранения, изменения, замены или восстановления биологических функций или структур, связанных с лечением, облегчением болезни, ранением или инвалидностью;

15) активные МТ и ИМН для диагностики - активные МТ и ИМН, предназначенные предоставлять информацию для диагностики, контроля или изменения физиологического состояния, состояния заболевания или врожденных дефектов.

2. Принципы классификации безопасности 

МТ и ИМН в зависимости от степени риска их применения

5. МТ и ИМН, применяемые в Республике Казахстан, подразделяются на четыре класса безопасности в зависимости от степени потенциального риска применения в медицинских целях. 

      Классы имеют обозначения 1, 2а, 2б и 3.

6. Степень потенциального риска применения МТ и ИМН возрастает в указанном порядке перечисления классов: 

      1) к классу 1 относятся МТ и ИМН с низкой степенью риска; 

      2) к классу 2а относятся МТ и ИМН со средней степенью риска; 

      3) к классу 2б относятся МТ и ИМН с повышенной степенью риска; 

      4) к классу 3 относятся МТ и ИМН с высокой степенью риска.

7. По функциональному назначению, условиям и длительности применения на организм пациента МТ и ИМН подразделяются на следующие семь групп: 

      1) Неинвазивные МТ и ИМН; 

      2) Инвазивные МТ и ИМН применение которых связано с полостями в теле, и которые не предназначены для присоединения к активным МТ и ИМН; 

      3) Хирургические инвазивные МТ и ИМН кратковременного применения; 

      4) Хирургические инвазивные МТ и ИМН временного применения; 

      5) Хирургические инвазивные МТ и ИМН длительного применения и имплантируемых ИМН; 

      6) Активные ИМН и МТ (активные терапевтические, активные диагностические); 

      7) МТ и ИМН, определяемые по особой классификации.

8. Для осуществления процедуры классификации необходимо определить принадлежность МТ и ИМН к одной из семи групп, перечисленных в пункте 7 настоящих Правил.

9. После определения группы МТ и ИМН определяется класс безопасности согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

10. Изделия медицинского назначения, являющиеся наборами диагностики (in vitro), классифицируются следующим образом: 

      1) класс 3 и класс 2б включают в себя диагностикумы для определения ВИЧ-1/ВИЧ-2, HTVL I, HTVL II, гепатита В, С and D, краснухи, токсоплазмоза, CMV, хламидиоза, HLA DR, A and В, PSA, глюкозы крови (самодиагностика); риска наличия трисомии 21; 

      2) класс 2а включает в себя диагностикумы для самостоятельного использования конечным потребителем; 

      3) класс 1 включает в себя все прочие диагностикумы (in vitro). 

      Наборы реагентов могут быть отнесены к классам 2а, 2б или 3 в зависимости от потенциального риска результатов их использования.

11. МТ и ИМН не могут одновременно принадлежать к нескольким классам безопасности и должны относиться только к одному классу.

12. При классификации МТ и ИМН учитывают их функциональное назначение и условия применения.

13. При классификации МТ и ИМН учитываются следующие критерии: 

      1) длительность применения МТ и ИМН; 

      2) инвазивность МТ и ИМН; 

      3) наличие контакта с человеческим телом или взаимосвязи с ним; 

      4) способ введения МТ и ИМН в тело (через анатомические полости или хирургическим путем); 

      5) применение для жизненно важных органов (сердце, центральная система кровообращения, центральная нервная система); 

      6) применение источников энергии.

14. Если МТ и ИМН предназначены для использования в сочетании с другими МТ и ИМН, то правила классификации применяют отдельно к каждой МТ и ИМН.

15. Для программного средства, являющегося самостоятельным продуктом и используемого с МТ и ИМН, устанавливают тот же класс, что и для самого МТ и ИМН.

16. Если с учетом представленных заявителем сведений к данным МТ и ИМН можно применить несколько требований по классификации, то применяют требование, вследствие которого устанавливают класс МТ и ИМН, соответствующий наибольшей степени потенциального риска.

3. Процедура классификации безопасности 

медицинской техники и изделий медицинского назначения

17. Производитель самостоятельно определяет принадлежность к классу безопасности МТ и ИМН в соответствии с приложением 1 к настоящим Правилам, руководствуясь Методикой классификации для самостоятельного определения класса безопасности, приведенной в приложении 2 к настоящим Правилам. 

      Производитель имеет право на проведение процедуры переклассификации не менее чем через два года после государственной регистрации, если появились основания для повторного определения класса безопасности зарегистрированных МТ и ИМН.

18. Класс безопасности заявленной МТ и ИМН регистрирует государственный орган в сфере обращения лекарственных средств на основании поданного заявления и по результатам экспертизы представленных заявителем документов с учетом руководства по медицинскому применению для МТ, инструкции по применению для ИМН.

19. Государственный орган в сфере обращения лекарственных средств может рекомендовать определение другого класса безопасности МТ и ИМН, отличного от заявленного производителем в следующих случаях: 

      1) в результате получения дополнительной информации о возникновении возможной опасности на основе обзора современных научных данных при использовании (эксплуатации) МТ и ИМН; 

      2) на основе дополнительной информации относительно области применения МТ и ИМН; 

      3) наличия данных о нанесении вреда здоровью или жизни, связанных с техническими причинами или причинами медицинского характера, не обеспечивающих безопасность потребителя.

20. В случае несогласия с результатами экспертизы заявитель в порядке, установленном действующим законодательством , может обжаловать решение государственного органа в сфере обращения лекарственных средств и представить необходимые материалы для проведения процедуры переклассификации заявленной МТ и ИМН по определению класса.

21. Итоговое решение об установлении класса безопасности МТ и ИМН принимает государственный орган в сфере обращения лекарственных средств.

22. Классификацию МТ и ИМН, зарегистрированных в Республике Казахстан до введения в действие настоящих Правил, проводят при их перерегистрации по окончании срока действия регистрационного удостоверения или ранее этого срока по инициативе заявителя.

Приложение 1                           

к Правилам классификации безопасности  

медицинской техники и изделий          

медицинского назначения в              

Республике Казахстан

Классификация неинвазивных МТ и ИМН

| Тип класса | Признаки классификации МТ и ИМН по степени безопасности | Примерный в ид МТ и ИМН |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 (с низкой степенью риска) | 1) Если не применимо ни одно из нижеследующих признаков. 2) Если неинвазивные МТ и ИМН, соприкасающиеся с поврежденной кожей, используют как механические барьеры. | 1. Измерители артериального давления неавтоматизированные, звукореактотесторы, микроскопы, приборы для исследования бинокулярного и стереоскопичес- кого зрения, наборы пробных очковых линз и призм, некоторые виды стоматологических и хирургических инструментов общего назначения, медицинские весы, неинвазивные электроды, медицинское оборудование в части ручных и гидравлических кресел, некоторые изделия из стекла, полимеров, расходные материалы (бумажные ленты для регистрации процессов, одноразовые электроды и некоторые наборы реагентов), ряд медицинских изделий, используемых для гигиенических, диагностических и лечебных целей, а также для ухода за больными. 2) Перевязочные средства, кроме специальных и с повышенными требованиями, фиксирующие повязки и приспособления. |
| Класс 2а (со средней степенью риска) | 1) Предназначенные для воздействия на микросреду ран, а также во всех иных случаях. 2) Предназначенные для хранения органов, частей органов или хранения или введения в организм пациента крови, других жидкостей, газов, паров или тканей. 3) Предназначенные для фильтрации, центрифугирования или газо- или теплообмена, в том числе, если их используют с активными МТ и ИМН класса 2a или более высокого класса. | 1) Специальные перевязочные средства с повышенными требованиями. 2) Хирургические отсасыватели, дезинфекционные камеры, диализаторы и магистрали кровопроводящие, системы инфузионные, системы для забора крови, кислородная аппаратура, в том числе кислородные ингаляторы, контейнеры для хранения и транспортировки крови, других жидкостей, газов, паров или тканей. 3) лабораторная техника (центрифуги, фильтры), спирометры, тепловизоры, термостаты. |
| Класс 2б (с повы- шенной степенью риска) | 1) Предназначенные для изменения биологического или физико-химического состава и свойства крови, других физиологических жидкостей или жидкостей, которые должны поступать в организм. 2) Предназначенные для соприкосновения с поврежденной кожей и использующиеся для ран, лечение которых возможно только посредством вторичного заживления. | 1) реографы, плетизмографы, газоанализаторы, биохимические анализаторы, увлажнители, кислородная аппаратура, в том числе кислородные ингаляторы. 2) средства перевязочные с повышенными требованиями, в том числе из нетканых материалов, для ожоговых и других поражений. |
| Класс 3 (с высокой степенью риска) | Отсутствуют | Отсутствуют |

Классификация 

          инвазивных МТ и ИМН, применение которых связано 

         с полостями в теле и которые не предназначены для 

                присоединения к активным МТ и ИМН

| Тип класса | Признаки классификации М Т и ИМН по степени безопасности | Примерный вид МТ и ИМН |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 (с низкой степенью риска) | 1) Предназначенные для кратковременного применения. 2) временного применения в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в носовой полости. | 1) приборы для исследования бинокулярного и стереоскопического зрения, наборы пробных очковых линз и призм, некоторые виды стоматологических и хирургических инструментов общего назначения 2) ряд медицинских изделий, используемых для гигиенических, диагностических и лечебных целей, а также для ухода за больными (шпатели, стетофонендоскопы, тонометр Маклакова). |
| Класс 2а (со средней степенью риска) | 1) Все инвазивные предназначенные для применения, в полостях тела и предназначенные для подсоединения к активным МТ и ИМН класса 2a или более высокого класса; 2) Предназначенные для длительного применения в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в носовой полости и они не могут быть резорбируемы слизистой оболочкой. 3) Предназначенные для временного применения. | 1, 2, 3) Аудиометры, лабораторная техника, перевязочные специальные средства, аппараты лазерной техники, аппараты для ИВЛ (стационарные и портативные), газоанализаторы и увлажнители, кислородная аппаратура, в том числе кислородные ингаляторы, слуховые аппараты, хирургические отсасыватели, дезинфекционные камеры, линзы очковые и контактные, диализаторы и магистрали кровопроводящие, контейнеры для хранения и транспортировки крови, одноразовые хирургические инструменты. |
| Класс 2б (с повы- шенной степенью риска) | 1) Предназначенные для длительного применения. | 1) Измерители пульса и сердечных сокращений, пульсоксиметры, кардиоанализаторы, мониторы, в том числе прикроватные, для палат интенсивной терапии, операционные, для матери и плода, реографы, плетизмографы, аппараты и комплексы для топической диагностики (кроме жестких и гибких эндоскопов, эхоофтальмоскопов, эхосинускопов), аппараты гамма-терпевтические, аппараты для внутривенного и ингаляционного наркоза, дефибрилляторы, инкубаторы неонатальные, комплексы кардиореанимационные, установки для радиоиммунологических исследований, аппараты электро-, крио и лазерные хирургические, изделия для соединения костей, передвижные комплексы. |
| Класс 3 (с высокой степенью риска) | Отсутствуют | Отсутствуют |

Классификация 

     хирургически инвазивных МТ и ИМН кратковременного применения

| Тип класса | Признаки классификации МТ и ИМН по степени безопасности. | Примерный вид МТ и ИМН . |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 (с низкой степенью риска) | Отсутствуют. | Отсутствуют. |
| Класс 2а (со средней степенью риска) | 1) Если являются однора- зовыми хирургическими инструментами; 2) МТ И ИМН кратковре- менного применения. | 1) Одноразовые хирургические скальпеля. |
| Класс 2б (с повы- шенной степенью риска) | 1) Предназначенные для передачи энергии в виде ионизирующего излучения; 2) Предназначенные для вызывания биологического эффекта, рассасывания полностью или в значительной мере; 3) Предназначенные для введения лекарственных средств через систему дозирования или с исполь- зованием потенциально опасных методов введения. | 1, 2, 3) аппараты для внутривенного и ингаляционного наркоза, дефибрилляторы, инкубаторы неонатальные, комплексы кардиореанимационные, установки для радиоиммунологи- ческих исследований, аппараты электро-, крио и лазерные хирургические, изделия для соединения костей, аппараты гамма-терапевтические. |
| Класс 3 (с высокой степенью риска) | 1) Предназначенные для диагностики, наблюдения или контроля, или коррекции патологий сердца, центральной системы кровообращения или центральной нервной системы, непосредственно контактирующие с органами или частями этих систем. | 1) Аппараты для гемодиализа, гемосорбции, лимфосорбции, аппараты искусственного кровооб- ращения и другие изделия, замещающие жизненно важные органы, литотрипторы, кардиостимуляторы, в том числе имплантируемые, устройства для инфузии и переливания крови, протезы кровеносных сосудов, контрацептивы внутриматочные, протезы клапанов сердца, имплантанты и эндопротезы. |

Классификация 

      хирургически инвазивных МТ и ИМН временного применения

| Тип класса | Признаки классификации М Т и ИМН по степени безопасности | Примерный вид МТ и ИМН |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 (с низкой степенью риска) | Отсутствуют. |  |
| Класс 2а (со средней степенью риска) | Хирургически инвазивные МТ и ИМН временного применения. |  |
| Класс 2б (с повы- шенной степенью риска) | 1) Предназначенные для передачи энергии в виде ионизирующего излучения; 2) Предназначенные для введения в тело лекарственных средств, претерпевающих химические изменения, за исключением имплантируемых в зубы ИМН. | 1, 2) аппараты гамма-терпевти- ческие, аппараты для внутривенного и ингаляционного наркоза, дефибрилляторы, инкубаторы неонатальные, комплексы кардиореанимационные, установки для радиоиммунологи- ческих исследований, аппараты электро-, крио и лазерные хирургические, изделия для соединения костей. |
| Класс 3 (с высокой степенью риска) | 1) Предназначенные для диагностики, наблюдения или контроля, или коррекции патологий сердца, центральной системы кровообращения или центральной нервной системы, непосредственно контактирующие с органами или частями этих систем; 2) Предназначенные для непосредственного контакта с центральной нервной системой; 3) Предназначенные для вызывания биологического эффекта, рассасывания полностью или в значительной мере. | 1-3) Аппараты для гемодиализа, гемосорбции, лимфосорбции, аппараты искусственного кровообращения и другие изделия, замещающие жизненно важные органы, литотрипторы, кардиостимуляторы, в том числе имплантируемые, устройства для инфузии и переливания крови, протезы кровеносных сосудов, контрацептивы внутриматочные, протезы клапанов сердца, имплантанты и эндопротезы. |

Классификация 

               хирургически инвазивных МТ и ИМН длительного 

                     применения и имплантируемых ИМН

| Тип класса | Признаки классификации МТ и ИМН по степени безопасности | Примерный вид МТ и ИМН |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 (с низкой степенью риска) | Отсутствуют. | Отсутствуют. |
| Класс 2а (со средней степенью риска) | Отсутствуют. | Отсутствуют. |
| Класс 2б (с повы- шенной степенью риска) | 1) Предназначенные для имплантации в зубы. | 1) Материалы пломбировочные, цементы, пластмасса, композиты. |
| Класс 3 (с высокой степенью риска) | 1) Предназначенные для непосредственного контакта с сердцем, с центральной системой кровообращения или центральной нервной системой; 2) Вызывания биологического эффекта, рассасывания полностью или в значительной мере; 3) Введения в организм пациента лекарственных средств, претерпевающих химические изменения (за исключением имплантируемых в зубы ИМН). | 1-3) Аппараты для гемодиализа, гемосорбции, лимфосорбции, аппараты искусственного кровообращения и другие изделия, замещающие жизненно важные органы, литотрипторы, кардиостимуляторы, в том числе имплантируемые, устройства для инфузии и переливания крови, протезы кровеносных сосудов, контрацептивы внутриматочные, протезы клапанов сердца, имплантанты и эндопротезы. |

Классификация 

     активных ИМН и МТ (активные терапевтические, диагностические)

| Тип класса | Признаки классификации М Т и ИМН по степени безопасности | Примерный вид МТ и ИМН |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 (с низкой степенью риска) | 1) Все другие, не перечисленные активные МТ и ИМН. 2) Активные диагностические МТ и ИМН, предназначенные для передачи энергии, поглощаемой человеком, если функцией МТ и ИМН является освещение тела пациента в видимом диапазоне света. | 2) Светильник операционный. |
| Класс 2а (со средней степенью риска) | 1) Активные терапевти- ческие МТ и ИМН: 1.1) предназначенные для передачи энергии и энергообмена. 2) Активные диагности- ческие МТ и ИМН предназначенные для: 2.1) передачи энергии, поглощаемой человеком; 2.2) распределения радиофармакологических средств, введенных в организм пациента; 2.3) обеспечения прямой диагностики или контроля жизненно важных функций организма. 3) Активные ИМН и МТ, предназначенные для: 3.1) введения в организм пациента лекарственных средств, физиологических жидкостей или других веществ и (или) выведе- ния их из организма. | 1-3) Аудиометры, лабораторная техника, спирометры, тепловизоры, электромиографы, жесткие и гибкие эндоскопы, эхоофтальмоскопы, эхосинускопы, аппараты УВЧ, СВЧ, КВЧ, НЧ магнитотерапии и лазерной техники, аппараты для ИВЛ (стационарные и портативные), газоанализаторы и увлажнители, облучатели ультрафиолетовые, инфракрасные и поляризованного света, дезинфекционные камеры, бактерицидные облучатели, диализаторы и магистрали кровопроводящие. |
| Класс 2б (с повы- шенной степенью риска) | 1) Все активные ИМН и МТ, предназначенные для управления активными терапевтическими ИМН и МТ класса 2б. 2) Все активные ИМН и МТ, предназначенные для управления активными диагностическими ИМН и МТ класса 2б. 3) Активные терапевти- ческие (в том числе активные МТ и ИМН, предназначенные для создания ионизирующего излучения, лучевой терапии), предназначен- ные для : 3.1) передачи энергии и энергообмена, представ- ляющие потенциальную опасность по причине характерных особенностей МТ и ИМН с учетом воздействия на части тела, к которым прикладывают энергию. 4) Активные диагности- ческие МТ и ИМН, предназначенные для: 4.1) обеспечения прямой диагностики или контроля жизненно важных функций организма, изменения которых могли бы привести к непосредст- венной опасности для пациента (изменение функции сердца, дыхания или активности центральной нервной системы). 5) Активные ИМН и МТ , предназначенные для: 5.1) введения в организм пациента лекарственных средств, физиологических жидкостей или других веществ и (или) выведе- ния их из организма метод введения (выведе- ния) которых представ- ляет собой потенциальную опасность с учетом вида соответствующих веществ, части организма и методики применения. | 1-5) Измерители пульса и сердечных сокращений, пульсок- симетры, кардиоанализаторы, мониторы, в том числе прикроватные, для палат интенсивной терапии, операционные, для матери и плода, реографы, плетизмографы, электрокардиографы одно- и многоканальные, электрокардио- скопы, аппараты и комплексы для топической диагностики (кроме жестких и гибких эндоскопов, эхоофтальмоскопов, эхосинускопов), аппараты для внутривенного и ингаляционного наркоза, дефибрилляторы, инкубаторы неонатальные, комплексы кардиореанимационные, аппараты для электрофореза, установки для радиоиммунологи- ческих исследований, аппараты электро-, крио и лазерные хирургические, изделия для соединения костей, передвижные комплексы, средства перевязоч- ные с повышенными требованиями, в том числе из нетканых материалов, для ожоговых и других поражений. Материалы пломбировочные, цементы, пластмасса, композиты. |
| Класс 3 (с высокой степенью риска) | Отсутствуют. | Отсутствуют. |

Особая классификация ИМН и МТ

| Тип класса | Признаки классификации МТ и ИМН по степени безопасности | Примерный в ид МТ и ИМН |
| --- | --- | --- |
| Класс 1 (с низкой степенью риска) | 1) ИМН и МТ, изго- товленные с использо- ванием омертвелых тканей животных или производных изделий предназначенные для: 1.1) соприкосновения только с неповрежденной кожей. |  |
| Класс 2а (со средней степенью риска) | 1) ИМН и МТ, предназна- ченные для: обеззараживания ИМН и МТ. 2 ) Неактивные МТ и ИМН предназначенные для : 2.1) получения диагнос- тических рентгеновских снимков. | 2.1) Рентгеновские аппараты, передвижные рентген-комплексы, пленка рентгеновская и кассеты, негатоскоп. |
| Класс 2б (с повы- шенной степенью риска) | 1) ИМН и МТ, предназна- ченные для: 1.1) контроля зачатия или для защиты от забо- леваний, передаваемых половым путем. 1.2) очистки, промывки, дезинфекции контактных линз. 1.3) хранения, транспор- тировки крови, препара- тов крови и кровезамени- телей. | 1.1) Антисептики, механические противозачаточные средства, контрацептивы внутриматочные. 1.2) Растворы для промывки, обработки, дезинфекции контактных линз. 1.3) Контейнеры, мешки для крови, препаратов крови и кровезаменителей. |
| Класс 3 (с высокой степенью риска) | 1) Имплантируемые или инвазивные ИМН и МТ длительного применения, предназначенные для: 1.1) контроля зачатия или для защиты от забо- леваний, передаваемых половым путем. 2) ИМН и МТ, изготовлен- ные с использованием омертвелых тканей животных или производных изделий. 3) ИМН и МТ, в состав- ные части которых входит вещество, могущее пред- ставлять собой лекарст- венное или иное биологи- чески активное средство и воздействовать на человеческий организм в дополнение к воздействию МТ и ИМН. | Внутриматочные спирали. |

Приложение 2                           

к Правилам классификации безопасности  

медицинской техники и изделий          

медицинского назначения в              

Республике Казахстан

Методика 

применения правил классификации для самостоятельного 

применения класса безопасности

1. Для осуществления процедуры классификации необходимо определить принадлежность МТ и ИМН к одной из семи групп, перечисленных в пункте 7 настоящих Правил. 

      2. Приемлемость отнесения МТ и ИМН к определенному классу устанавливается заявителем путем получения ответа на вопрос, позволяющего принять решение об отнесении МТ и ИМН к соответствующему классу настоящих Правил. Если классность применима, то фиксируют пометкой возможный класс МТ и ИМН и переходят к указанному рядом с обозначением класса пункту. В случае если применимо несколько вариантов, то в качестве класса МТ и ИМН устанавливают самый высокий класс. 

      Алгоритм проведения классификации заявителем представлен в приложении к данной методике. В графе "Вывод" Алгоритма указывают класс МТ и ИМН по рассматриваемому классу и пункт этой таблицы, к которому следует далее перейти.

Приложение к          

Методике применения      

правил классификации для   

самостоятельного применения  

класса безопасности

Алгоритм проведения классификации

| Но- мер пун- кта | Вопрос | Ответ | Вывод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение класса | Пере- ход к пункту |
| 1. | Является ли МТ, ИМН инвазивным | Да Нет | ---------- ---------- | 9 2 |
| 2. | Предназначено ли МТ, ИМН для хранения орга- нов, частей органов или хранения или введения в организм пациента крови, других жидкос- тей, газов, паров или тканей | Да Нет | ------------- --------------- | 3 4 |
| 3. | Используют ли МТ, ИМН совмест- но с МТ, ИМН класса 2а и более высокого класса | Да Нет | 2а 2а | 32 32 |
| 4. | Предназначено ли МИ для изме- нения биологи- ческого или физико-химичес- кого состава и свойств крови, других физиоло- гических жидкос- тей или жидкос- тей которые должны поступать в организм | Да Нет | ------------- --------------- | 5 6 |
| 5. | Заключается ли действие МТ, ИМН только в фильтрации, обработке на центрифуге или газо-или теплообмене? | Да Нет | 2а 2б | 32 32 |
| 6. | Соприкасается ли МТ, ИМН с поврежденной кожей? | Да Нет | --------------- 1 | 7 32 |
| 7. | Используют ли МТ, ИМН как механический барьер, для компрессии или для абсорбции эксудатов? | Да Нет | 1 ------------ | 32 8 |
| 8. | Используют ли преимущественно для ран, которые можно вылечить только посред- ством вторичного лечения? | Да Нет | 2б 2а | 32 32 |
| 9. | Является ли инвазивное МТ, ИМН хирургическим? | Да Нет | ________________ ---------------- | 15 10 |
| 10. | Предназначено ли МТ, МИ для присоединения к активным МТ, ИМН класса 2а и более высокого класса. | Да Нет | 2а --------- | 32 11 |
| 11. | Предназначено ли инвазивное МТ, ИМН для кратковременно- го применения? | Да Нет | 1 --------------- | 32 12 |
| 12. | Предназначено ли инвазивное МТ, ИМН для временного применения? | Да Нет | ___________ ___________ | 13 14 |
| 13. | Применяют ли МТ, ИМН в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в носовой полости? | Да Нет | 1 2а | 32 32 |
| 14. | Применяют ли МТ, ИМН в полости рта до глотки, в слуховом проходе до барабанной перепонки или в носовой полости и не может ли МТ, ИМН быть резорбируемо слизистой оболочкой? | Да Нет | 2а 2б | 32 32 |
| 15. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МИ для кратковре- менного приме- нения? | Да Нет | -------- ______ | 16 21 |
| 16. | Предназначено ли МТ, ИМН для диагностики, наблюдения, контроля, кор- рекции патологии сердца, цент- ральной системы кровообращения в прямом контак- те с этими частями тела. | Да Нет | 3 ---------- | 32 17 |
| 17. | Является ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН одноразовым хирургическим инструментом. | Да Нет | 2а ----------- | 32 18 |
| 18. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН для передачи энергии в форме ионизирующего излучения? | Да Нет | 2б ----- | 32 19 |
| 19. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН для того, чтобы вызвать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере? | Да Нет | 2б ------------ | 32 20 |
| 20. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН для введения лекарственных средств через систему дозирования, использующую потенциально опасный метод введения? | Да Нет | 2б 2в | 32 32 |
| 21. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН для времен- ного применения? | Да Нет | ---------------- ---------------- | 22 28 |
| 22. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН для диагностики, наблюдения, контроля или коррекции патологии сердца или центральной системы кровообращения в прямом контак- те с этими частями тела? | Да Нет | 3 ------------ | 32 23 |
| 23. | Используют ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН в прямом контакте с центральной нервной системой. | Да Нет | 3 ------------ | 32 34 |
| 24. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН для передачи энергии в форме ионизирующего излучения? | Да Нет | 2б --------- | 32 25 |
| 25. | Предназначено ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН для того, чтобы вызвать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере. | Да Нет | 3 ---------- | 32 26 |
| 26. | Претерпевает ли хирургическое инвазивное МТ, ИМН в теле химические изменения или вводит лекарственные средства? | Да Нет | ----------- 2а | 27 32 |
| 27. | Является ли МТ, ИМН имплантируемым в зубы? | Да Нет | 2б 2а | 32 32 |
| 28. | Имплантируют ли МТ, ИМН (хирургически инвазивное длительного применения или имплантируемое) в зубы? | Да Нет | 2б ----- | 32 29 |
| 29. | Используют ли МТ, ИМН в прямом контакте с сердцем, центральной системой кровообращения или центральной нервной системой? | Да Нет | 3 --------- | 32 30 |
| 30. | Предназначено ли МТ, ИМН для того, чтобы вызвать биологический эффект или рассасываться полностью или в значительной мере? | Да Нет | 3 --------- | 32 31 |
| 31. | Претерпевает ли МТ, ИМН в теле химические изменения, за исключением таких МТ, ИМН, которые должны быть импланти- рованы в зубы, или вводит ли МТ, ИМН лекарственные средства? | Да Нет | 3 2б | 32 32 |
| 32. | Является ли МТ, ИМН активным? | Да Нет | ________________ ---------------- | 33 46 |
| 33. | Является ли активное МТ, ИМН терапевтическим? | Да Нет | ________________ ---------------- | 34 37 |
| 34. | Предназначено ли активное терапевтическое МТ, ИМН для передачи энергии или энергообмена? | Да Нет | ________________ ---------------- | 35 36 |
| 35. | Представляет ли передача энергии человеческому организму или обмен энергией с ним потенциа- льную опасность по причине характерных особенностей МТ, ИМН с учетом воздействия на части тела, к которым прикладывают энергию (в том числе - активные ИМН, которые предназначены для создания ионизирующего излучения, луче- вой терапии)? | Да Нет | 2б ------------- | 44 36 |
| 36 | Предназначено ли активное диагностическое ИМН, чтобы управлять (или контролировать) активными те- рапевтическими ИМН, МТ класса 2б? | Да Нет | 2б 2а | 44 44 |
| 37. | Является ли активное ИМН диагностическим? | Да Нет | -------------- -------------- | 38 44 |
| 38. | Предназначено ли активное диагностическое МТ, ИМН для передачи энергии, поглощаемой человеком? | Да Нет | -------------- -------------- | 39 40 |
| 39. | Предназначено ли активное диагностическое МТ, ИМН для освещения пациента в видимом диапазоне спектра? | Да Нет | 1 2а | 44 44 |
| 40. | Предназначено ли активное диагностическое МТ, ИМН для представления, распределения радиофармако- логических средств, введенных в организм пациента? | Да Нет | 2а ------------- | 44 41 |
| 41. | Предназначено ли активное диагностическое МТ, ИМН для обеспечения прямой диагностики или контроля жизненно важных функций организма? | Да Нет | -------------- -------------- | 42 43 |
| 42. | Предназначено ли активное диагностическое МТ, ИМН специально для контроля жизненно важных физиологических параметров, изменения которых могли бы привести к непосредствен- ной опасности для пациента, например, изме- нение функции сердца, дыхания или активности центральной нервной системы? | Да Нет | 2а 2б | 44 44 |
| 43. | Предназначено ли активное МТ, ИМН для того, чтобы управлять активными диагностически- ми МТ, ИМН класса 2б? | Да Нет | 2б ------- | 44 44 |
| 44. | Предназначено ли активное МТ, ИМН для введения в организм па- циента лекарст- венных средств, физиологических жидкостей или других веществ и (или) выведения их из организма? | Да Нет | _______________ 1 | 45 46 |
| 45 | Представляет ли метод введения (выведения) (см. п.44) потенциальную опасность с учетом вида соответствующих веществ, части организма и вида применения? | Да Нет | 2б 2а | 46 46 |
| 46. | Является ли МТ, ИМН таким, что в его состав входит вещество, которое можно рассматривать как лекарствен- ное или иное биологически активное средст- во и которое может воздейст- вовать на человеческий организм в дополнение к воздействию МТ, ИМН. | Да Нет | 3 --------- | 47 47 |
| 47. | Используют ли МТ, ИМН для контроля зачатия или для защиты от передачи болезней половым путем? | Да Нет | ----------- ----------- | 48 49 |
| 48. | Является ли МТ, ИМН (пункт 47) имплантируемым или инвазивным длительного применения? | Да Нет | 3 2б | 49 49 |
| 49. | Предназначено ли МТ, ИМН специально для дезинфекции МТ, ИМН. | Да Нет | ________________ ---------------- | 50 51 |
| 50 | Предназначено ли МТ, ИМН для дезинфекции, очистки, промыв- ки или гидролиза контактных линз? | Да Нет | 2б 2а | 51 51 |
| 51 | Используют ли неактивное МТ, ИМН специально для изготовления диагностических рентгеновских снимков? | Да Нет | 2а -------- | 52 52 |
| 52. | Произведено ли МТ, ИМН с использованием омертвленных тканей животных или производст- венных изделий? | Да Нет | ---------------- ---------------- | 53 54 |
| 53 | Предназначено ли МИ для того, чтобы соприка- саться только с неповрежденной кожей? | Да Нет | 1 3 | 54 54 |
| 54. | Является ли МИ мешком с кровью, препаратом крови или крове- заменителем. | Да Нет | 2б 1 | Конец. |

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан